## Cámara de ionización
Cámara CC01 de Iba
Volumen activo nominal: | 0.01 | cc
L = 2.8 mm, acero 8.5 g/cm3, Ø =0.35 mm
3.6 mm
2.6 mm parte recta de la cámara
Shonka (C-552)1.7 g/cm3, Ø =0.5 mm
3.0 mm Ø externo

## Espectro
| Valores corregidos por eficiencia vs. energía |  |  |  | Energía(eV) | Promedio
| Se mide el espectro en 2 configuariones: |  |  |  | 0.04 | 0
[5 empty] | 0.43 | 0
[5 empty] | 0.82 | 0
Posición 1 |  |  |  |  | 1.21 | 0
[5 empty] | 1.6 | 0
[5 empty] | 1.99 | 0
Posición 2 |  |  |  |  | 2.38 | 0
[5 empty] | 2.77 | 0
[5 empty] | 3.16 | 1.2654e-06
[5 empty] | 3.55 | 0.0011177
[5 empty] | 3.94 | 0.0066166
Energía máxima de electrones emitidos 125I |  | 0.0345 | MeV |  | 4.33 | 0.0072824
Poder de frenado másico Ti para esta energía (NIST) |  | 5.83 | MeVcm2/g |  | 4.72 | 0.010309
Densidad Ti: |  | 4.506 | g/cm3 |  | 5.11 | 0.011097
Pared d Ti necesaria para filtrar electrones: |  | 0.0013133 | cm | No se miden electrones | 5.5 | 0.007165
Pared de Ti de la cápsula de la semilla: |  | 0.005 | cm |  | 5.89 | 0.0047223
Espectro de fotones |  |  |  |  | 6.28 | 0.0036321
[5 empty] | 6.67 | 0.0029578
[5 empty] | 7.06 | 0.0026115
[5 empty] | 7.45 | 0.0024982
[5 empty] | 7.84 | 0.00229
[5 empty] | 8.23 | 0.0023059
[5 empty] | 8.62 | 0.0022589
[5 empty] | 9.01 | 0.0021912
[5 empty] | 9.4 | 0.0022449
[5 empty] | 9.79 | 0.0022564
[5 empty] | 10.18 | 0.0025415
[5 empty] | 10.57 | 0.0033125
[5 empty] | 10.96 | 0.0034991
[5 empty] | 11.35 | 0.0027469
[5 empty] | 11.74 | 0.002234
[5 empty] | 12.13 | 0.0022566
[5 empty] | 12.52 | 0.0022704
[5 empty] | 12.91 | 0.0021259
[5 empty] | 13.3 | 0.0020029
[5 empty] | 13.69 | 0.0019896
[5 empty] | 14.08 | 0.0019912
[5 empty] | 14.47 | 0.0019756
[5 empty] | 14.86 | 0.0019389
[5 empty] | 15.25 | 0.0019157
[5 empty] | 15.64 | 0.0019586
[5 empty] | 16.03 | 0.0020043
[5 empty] | 16.42 | 0.0022809
[5 empty] | 16.81 | 0.0025244
[5 empty] | 17.2 | 0.0023162
[5 empty] | 17.59 | 0.0020952
[5 empty] | 17.98 | 0.0020378
[5 empty] | 18.37 | 0.002143
[5 empty] | 18.76 | 0.0022884
[5 empty] | 19.15 | 0.0026123
[5 empty] | 19.54 | 0.0028933
[5 empty] | 19.93 | 0.0033903
[5 empty] | 20.32 | 0.0039175
[5 empty] | 20.71 | 0.0044695
[5 empty] | 21.1 | 0.0079776
[5 empty] | 21.49 | 0.016985
[5 empty] | 21.88 | 0.021286
[5 empty] | 22.27 | 0.014269
[5 empty] | 22.66 | 0.010247
[5 empty] | 23.05 | 0.012275
[5 empty] | 23.44 | 0.017345
[5 empty] | 23.83 | 0.027547
[5 empty] | 24.22 | 0.047185
[5 empty] | 24.61 | 0.073782
[5 empty] | 25 | 0.090234
[5 empty] | 25.39 | 0.089983
[5 empty] | 25.78 | 0.081584
[5 empty] | 26.17 | 0.080147
[5 empty] | 26.56 | 0.16976
[5 empty] | 26.95 | 0.55402
[5 empty] | 27.34 | 1
[5 empty] | 27.73 | 0.78636
[5 empty] | 28.12 | 0.26671
[5 empty] | 28.51 | 0.054999
[5 empty] | 28.9 | 0.023705
[5 empty] | 29.29 | 0.020424
[5 empty] | 29.68 | 0.019166
[5 empty] | 30.07 | 0.020403
[5 empty] | 30.46 | 0.045126
[5 empty] | 30.85 | 0.15008
[5 empty] | 31.24 | 0.26005
[5 empty] | 31.63 | 0.20451
[5 empty] | 32.02 | 0.10556
[5 empty] | 32.41 | 0.047306
[5 empty] | 32.8 | 0.014583
[5 empty] | 33.19 | 0.005193
[5 empty] | 33.58 | 0.0039635
[5 empty] | 33.97 | 0.0040312
[5 empty] | 34.36 | 0.0042895
[5 empty] | 34.75 | 0.0043621
[5 empty] | 35.14 | 0.0081585
[5 empty] | 35.53 | 0.034093
[5 empty] | 35.92 | 0.083361
[5 empty] | 36.31 | 0.080575
[5 empty] | 36.7 | 0.030007
[5 empty] | 37.09 | 0.0047195
[5 empty] | 37.48 | 0.00094279
[5 empty] | 37.87 | 0.00080056
[5 empty] | 38.26 | 0.0008313
[5 empty] | 38.65 | 0.00080636
[5 empty] | 39.04 | 0.00084565
[5 empty] | 39.43 | 0.00085654
[5 empty] | 39.82 | 0.00087694
[5 empty] | 40.21 | 0.0009013
[5 empty] | 40.6 | 0.00090575
[5 empty] | 40.99 | 0.00092976
[5 empty] | 41.38 | 0.0009198
[5 empty] | 41.77 | 0.00097658
[5 empty] | 42.16 | 0.00097734
[5 empty] | 42.55 | 0.0010091
[5 empty] | 42.94 | 0.00097917
[5 empty] | 43.33 | 0.0010558
[5 empty] | 43.72 | 0.001016
[5 empty] | 44.11 | 0.0010736
[5 empty] | 44.5 | 0.0011266
[5 empty] | 44.89 | 0.0011275
[5 empty] | 45.28 | 0.0011826
[5 empty] | 45.67 | 0.0012366
[5 empty] | 46.06 | 0.0012743
[5 empty] | 46.45 | 0.0012348
[5 empty] | 46.84 | 0.0013163
[5 empty] | 47.23 | 0.0013892
[5 empty] | 47.62 | 0.0013651
[5 empty] | 48.01 | 0.0015116
[5 empty] | 48.4 | 0.0015493
[5 empty] | 48.79 | 0.0015598
[5 empty] | 49.18 | 0.0016546
[5 empty] | 49.57 | 0.0016865
[5 empty] | 49.96 | 0.0018382
[5 empty] | 50.35 | 0.0019057
[5 empty] | 50.74 | 0.0019653
[5 empty] | 51.13 | 0.002106
[5 empty] | 51.52 | 0.0020989
[5 empty] | 51.91 | 0.0022618
[5 empty] | 52.3 | 0.0022625
[5 empty] | 52.69 | 0.002422
[5 empty] | 53.08 | 0.0026804
[5 empty] | 53.47 | 0.0027645
[5 empty] | 53.86 | 0.0030638
[5 empty] | 54.25 | 0.0030322
[5 empty] | 54.64 | 0.0032369
[5 empty] | 55.03 | 0.0033436
[5 empty] | 55.42 | 0.0034699
[5 empty] | 55.81 | 0.0039028
[5 empty] | 56.2 | 0.004635
[5 empty] | 56.59 | 0.0048175
[5 empty] | 56.98 | 0.0035269
[5 empty] | 57.37 | 0.0021277
[5 empty] | 57.76 | 0.0016659
[5 empty] | 58.15 | 0.0017255
[5 empty] | 58.54 | 0.0016375
[5 empty] | 58.93 | 0.0016733
[5 empty] | 59.32 | 0.0018184
[5 empty] | 59.71 | 0.0020782
[5 empty] | 60.1 | 0.0024916
[5 empty] | 60.49 | 0.002402
[5 empty] | 60.88 | 0.0016966
[5 empty] | 61.27 | 0.0012017
[5 empty] | 61.66 | 0.00081672
[5 empty] | 62.05 | 0.00074281
[5 empty] | 62.44 | 0.00059804
[5 empty] | 62.83 | 0.00062288
[5 empty] | 63.22 | 0.00064412
[5 empty] | 63.61 | 0.00061976
[5 empty] | 64 | 0.00073418
[5 empty] | 64.39 | 0.00084046
[5 empty] | 64.78 | 0.00083838
[5 empty] | 65.17 | 0.00082034
[5 empty] | 65.56 | 0.00063158
[5 empty] | 65.95 | 0.00027801
[5 empty] | 66.34 | 0.00015376
[5 empty] | 66.73 | 0.00015148
[5 empty] | 67.12 | 0.00011195
[5 empty] | 67.51 | 0.00013319
[5 empty] | 67.9 | 0.00017766
[5 empty] | 68.29 | 0.00018261
[5 empty] | 68.68 | 0.00022223
[5 empty] | 69.07 | 0.00023387
[5 empty] | 69.46 | 0.00014879
[5 empty] | 69.85 | 0.00011943
[5 empty] | 70.24 | 6.2817e-05
[5 empty] | 70.63 | 6.8503e-05
[5 empty] | 71.02 | 4.9191e-05
[5 empty] | 71.41 | 3.8707e-05
[5 empty] | 71.8 | 6.2673e-05
[5 empty] | 72.19 | 5.5137e-05
[5 empty] | 72.58 | 7.6859e-05
[5 empty] | 72.97 | 5.3692e-05
[5 empty] | 73.36 | 7.4126e-05
[5 empty] | 73.75 | 4.6994e-05
[5 empty] | 74.14 | 8.4393e-05
[5 empty] | 74.53 | 5.5517e-05
[5 empty] | 74.92 | 4.6773e-05
[5 empty] | 75.31 | 3.7135e-05
[5 empty] | 75.7 | 4.4455e-05
[5 empty] | 76.09 | 4.191e-05
[5 empty] | 76.48 | 5.6806e-05
[5 empty] | 76.87 | 4.0463e-05
[5 empty] | 77.26 | 6.6888e-05
[5 empty] | 77.65 | 6.1413e-05
[5 empty] | 78.04 | 5.576e-05
[5 empty] | 78.43 | 5.7132e-05
[5 empty] | 78.82 | 6.8492e-05
[5 empty] | 79.21 | 4.5691e-05
[5 empty] | 79.6 | 4.5821e-05
[5 empty] | 79.99 | 7.1164e-05
[5 empty] | 80.38 | 6.9652e-05
[5 empty] | 80.77 | 6.0124e-05
[5 empty] | 81.16 | 0.00010154
[5 empty] | 81.55 | 1.9712e-05
[5 empty] | 81.94 | 4.2922e-05
[5 empty] | 82.33 | 5.5534e-05
[5 empty] | 82.72 | 6.569e-05
[5 empty] | 83.11 | 6.76e-05
[5 empty] | 83.5 | 5.533e-05
[5 empty] | 83.89 | 4.9308e-05
[5 empty] | 84.28 | 7.6877e-05
[5 empty] | 84.67 | 5.0865e-05
[5 empty] | 85.06 | 3.4484e-05
[5 empty] | 85.45 | 4.1691e-05
[5 empty] | 85.84 | 2.6133e-05
[5 empty] | 86.23 | 7.4752e-05
[5 empty] | 86.62 | 6.4934e-05
[5 empty] | 87.01 | 5.3157e-05
[5 empty] | 87.4 | 1.2328e-05
[5 empty] | 87.79 | 3.4162e-05
[5 empty] | 88.18 | 2.5267e-05
[5 empty] | 88.57 | 5.8151e-05
[5 empty] | 88.96 | 2.0152e-05
[5 empty] | 89.35 | 2.1869e-05
[5 empty] | 89.74 | 4.0819e-05
[5 empty] | 90.13 | 4.6801e-05
[5 empty] | 90.52 | 2.2747e-05
[5 empty] | 90.91 | 2.8646e-05
[5 empty] | 91.3 | 4.4057e-05
[5 empty] | 91.69 | 4.3664e-05
[5 empty] | 92.08 | 3.9475e-05
[5 empty] | 92.47 | 4.6542e-05
[5 empty] | 92.86 | 4.827e-05
[5 empty] | 93.25 | 3.8944e-05
[5 empty] | 93.64 | 1.8681e-05
[5 empty] | 94.03 | 4.5926e-05
[5 empty] | 94.42 | 1.9258e-05
[5 empty] | 94.81 | 5.917e-05
[5 empty] | 95.2 | 2.3485e-05
[5 empty] | 95.59 | 4.3395e-05
[5 empty] | 95.98 | 5.4629e-05
[5 empty] | 96.37 | 3.7259e-05
[5 empty] | 96.76 | 2.6315e-05
[5 empty] | 97.15 | 5.2291e-05
[5 empty] | 97.54 | 4.5222e-05
[5 empty] | 97.93 | 5.3431e-05
[5 empty] | 98.32 | 4.4804e-05
[5 empty] | 98.71 | 4.5638e-05
[5 empty] | 99.1 | 6.0769e-05
[5 empty] | 99.49 | 3.2862e-05
[5 empty] | 99.88 | 8.0227e-05
[5 empty] | 100.27 | 1.3539e-05
[5 empty] | 100.66 | 3.5486e-05
[5 empty] | 101.05 | 1.8259e-05
[5 empty] | 101.44 | 4.2782e-05
[5 empty] | 101.83 | 4.3031e-05
[5 empty] | 102.22 | 4.096e-05
[5 empty] | 102.61 | 7.7729e-05
[5 empty] | 103 | 7.0288e-05
[5 empty] | 103.39 | 4.8782e-05
[5 empty] | 103.78 | 9.5115e-06
[5 empty] | 104.17 | 3.7408e-05
[5 empty] | 104.56 | 3.0414e-05
[5 empty] | 104.95 | 2.1792e-05
[5 empty] | 105.34 | 4.784e-05
[5 empty] | 105.73 | 2.6963e-05
[5 empty] | 106.12 | 7.467e-05
[5 empty] | 106.51 | 2.2336e-05
[5 empty] | 106.9 | 1.7482e-05
[5 empty] | 107.29 | 4.1813e-05
[5 empty] | 107.68 | 1.2646e-05
[5 empty] | 108.07 | 2.0363e-05
[5 empty] | 108.46 | 0.00010224
[5 empty] | 108.85 | 5.321e-05
[5 empty] | 109.24 | 1.8166e-05
[5 empty] | 109.63 | 1.5673e-05
[5 empty] | 110.02 | 2.3665e-05
[5 empty] | 110.41 | 3.4411e-05
[5 empty] | 110.8 | 5.4994e-05
[5 empty] | 111.19 | 1.3414e-05
[5 empty] | 111.58 | 4.4937e-05
[5 empty] | 111.97 | 7.1453e-05
[5 empty] | 112.36 | 4.2818e-05
[5 empty] | 112.75 | 3.0328e-05
[5 empty] | 113.14 | 7.0173e-05
[5 empty] | 113.53 | 0.000106
[5 empty] | 113.92 | 2.2526e-05
[5 empty] | 114.31 | 1.4179e-05
[5 empty] | 114.7 | 2.2849e-05
[5 empty] | 115.09 | 8.4219e-05
[5 empty] | 115.48 | 4.2416e-05
[5 empty] | 115.87 | 3.9809e-05
[5 empty] | 116.26 | 2.6466e-05
[5 empty] | 116.65 | 7.1916e-05
[5 empty] | 117.04 | 3.5818e-05
[5 empty] | 117.43 | 3.3081e-05
[5 empty] | 117.82 | 2.4242e-05
[5 empty] | 118.21 | 2.1375e-05
[5 empty] | 118.6 | 3.0772e-05
[5 empty] | 118.99 | 6.7103e-05
[5 empty] | 119.38 | 6.4505e-05
[5 empty] | 119.77 | 6.7024e-05
[5 empty] | 120.16 | 1.5878e-05
[5 empty] | 120.55 | 2.881e-05
[5 empty] | 120.94 | 2.9044e-05
[5 empty] | 121.33 | 8.2232e-05
[5 empty] | 121.72 | 3.8175e-05
[5 empty] | 122.11 | 5.503e-05
[5 empty] | 122.5 | 3.8815e-05
[5 empty] | 122.89 | 2.0181e-05
[5 empty] | 123.28 | 3.053e-05
[5 empty] | 123.67 | 4.3239e-05
[5 empty] | 124.06 | 2.4158e-05
[5 empty] | 124.45 | 3.7033e-05
[5 empty] | 124.84 | 2.4585e-05
[5 empty] | 125.23 | 4.8324e-05
[5 empty] | 125.62 | 1.4301e-05
[5 empty] | 126.01 | 6.3632e-05
[5 empty] | 126.4 | 0.00014763
[5 empty] | 126.79 | 1.8372e-05
[5 empty] | 127.18 | 1.4835e-05
[5 empty] | 127.57 | 0.00011572
[5 empty] | 127.96 | 7.0435e-05
[5 empty] | 128.35 | 1.5262e-05
[5 empty] | 128.74 | 0.00010508
[5 empty] | 129.13 | 5.6942e-05
[5 empty] | 129.52 | 2.75e-05
[5 empty] | 129.91 | 8.8382e-05
[5 empty] | 130.3 | 3.607e-05
[5 empty] | 130.69 | 2.834e-05
[5 empty] | 131.08 | 4.4992e-05
[5 empty] | 131.47 | 5.636e-05
[5 empty] | 131.86 | 0.00012492
[5 empty] | 132.25 | 1.6882e-05
[5 empty] | 132.64 | 2.1329e-05
[5 empty] | 133.03 | 5.8805e-05
[5 empty] | 133.42 | 2.1796e-05
[5 empty] | 133.81 | 6.0109e-05
[5 empty] | 134.2 | 1.7828e-05
[5 empty] | 134.59 | 4.9583e-05
[5 empty] | 134.98 | 0.00010321
[5 empty] | 135.37 | 6.751e-05
[5 empty] | 135.76 | 1.8665e-05
[5 empty] | 136.15 | 2.833e-05
[5 empty] | 136.54 | 0.00011122
[5 empty] | 136.93 | 1.451e-05
[5 empty] | 137.32 | 8.1459e-05
[5 empty] | 137.71 | 6.7603e-05
[5 empty] | 138.1 | 5.0197e-05
[5 empty] | 138.49 | 3.0504e-05
[5 empty] | 138.88 | 3.6048e-05
[5 empty] | 139.27 | 7.6369e-05
[5 empty] | 139.66 | 2.1147e-05
[5 empty] | 140.05 | 7.8427e-05
[5 empty] | 140.44 | 2.1725e-05
[5 empty] | 140.83 | 7.5093e-05
[5 empty] | 141.22 | 8.7315e-05
[5 empty] | 141.61 | 2.2653e-05
[5 empty] | 142 | 2.298e-05
[5 empty] | 142.39 | 1.7488e-05
[5 empty] | 142.78 | 4.1412e-05
[5 empty] | 143.17 | 2.4022e-05
[5 empty] | 143.56 | 1.8292e-05
[5 empty] | 143.95 | 1.2385e-05
[5 empty] | 144.34 | 9.2076e-05
[5 empty] | 144.73 | 1.9175e-05
[5 empty] | 145.12 | 0.00015119
[5 empty] | 145.51 | 9.006e-05
[5 empty] | 145.9 | 4.0292e-05
[5 empty] | 146.29 | 0.00013414
[5 empty] | 146.68 | 8.0883e-05
[5 empty] | 147.07 | 4.2443e-05
[5 empty] | 147.46 | 5.7616e-05
[5 empty] | 147.85 | 9.2694e-05
[5 empty] | 148.24 | 2.9891e-05
[5 empty] | 148.63 | 4.5695e-05
[5 empty] | 149.02 | 0.00012142
[5 empty] | 149.41 | 3.9596e-05
[5 empty] | 149.8 | 0.00017191
[5 empty] | 150.19 | 3.2735e-05
[5 empty] | 150.58 | 1.6444e-05
[5 empty] | 150.97 | 2.4783e-05
[5 empty] | 151.36 | 0.00010489
[5 empty] | 151.75 | 0.00010539
[5 empty] | 152.14 | 3.3517e-05
[5 empty] | 152.53 | 5.0517e-05
[5 empty] | 152.92 | 9.8454e-05
[5 empty] | 153.31 | 3.4004e-05
[5 empty] | 153.7 | 5.9797e-05
[5 empty] | 154.09 | 6.8674e-05
[5 empty] | 154.48 | 8.3137e-05
[5 empty] | 154.87 | 3.4676e-05
[5 empty] | 155.26 | 4.356e-05
[5 empty] | 155.65 | 8.7556e-05
[5 empty] | 156.04 | 7.0396e-05
[5 empty] | 156.43 | 1.7688e-05
[5 empty] | 156.82 | 0.00012122
[5 empty] | 157.21 | 5.3603e-05
[5 empty] | 157.6 | 3.5918e-05
[5 empty] | 157.99 | 5.4155e-05
[5 empty] | 158.38 | 5.4435e-05
[5 empty] | 158.77 | 0.0001849
[5 empty] | 159.16 | 0.00012502
[5 empty] | 159.55 | 0.00019606
[5 empty] | 159.94 | 0.00011707
[5 empty] | 160.33 | 1.8627e-05
[5 empty] | 160.72 | 3.7452e-05
[5 empty] | 161.11 | 4.7066e-05
[5 empty] | 161.5 | 3.7856e-05
[5 empty] | 161.89 | 4.7576e-05
[5 empty] | 162.28 | 0.00021311
[5 empty] | 162.67 | 2.8859e-05
[5 empty] | 163.06 | 0.00021546
[5 empty] | 163.45 | 0.00011319
[5 empty] | 163.84 | 0.00013338
[5 empty] | 164.23 | 2.9506e-05
[5 empty] | 164.62 | 4.9454e-05
[5 empty] | 165.01 | 5.9681e-05
[5 empty] | 165.4 | 2.0007e-05
[5 empty] | 165.79 | 7.0427e-05
[5 empty] | 166.18 | 3.0357e-05
[5 empty] | 166.57 | 2.0355e-05
[5 empty] | 166.96 | 2.0474e-05
[5 empty] | 167.35 | 0.00010297
[5 empty] | 167.74 | 6.2147e-05
[5 empty] | 168.13 | 2.0839e-05
[5 empty] | 168.52 | 9.0535e-05
[5 empty] | 168.91 | 0.00022434
[5 empty] | 169.3 | 0.00014467
[5 empty] | 169.69 | 6.4038e-05
[5 empty] | 170.08 | 0.00020013
[5 empty] | 170.47 | 7.5631e-05
[5 empty] | 170.86 | 2.1743e-05
[5 empty] | 171.25 | 3.2817e-05
[5 empty] | 171.64 | 3.3023e-05
[5 empty] | 172.03 | 4.4309e-05
[5 empty] | 172.42 | 4.4591e-05
[5 empty] | 172.81 | 6.7313e-05
[5 empty] | 173.2 | 0.00016527
[5 empty] | 173.59 | 4.5457e-05
[5 empty] | 173.98 | 4.5753e-05
[5 empty] | 174.37 | 3.454e-05
[5 empty] | 174.76 | 0.00012328
[5 empty] | 175.15 | 4.6666e-05
[5 empty] | 175.54 | 0.00016017
[5 empty] | 175.93 | 4.7295e-05
[5 empty] | 176.32 | 1.1904e-05
[5 empty] | 176.71 | 0
[5 empty] | 177.1 | 4.8271e-05
[5 empty] | 177.49 | 1.2151e-05
[5 empty] | 177.88 | 4.8944e-05
[5 empty] | 178.27 | 0.00016804
[5 empty] | 178.66 | 0.00016923
[5 empty] | 179.05 | 6.2488e-05
[5 empty] | 179.44 | 0.00017166
[5 empty] | 179.83 | 2.5356e-05
[5 empty] | 180.22 | 5.1082e-05
[5 empty] | 180.61 | 6.432e-05
[5 empty] | 181 | 9.0713e-05
[5 empty] | 181.39 | 1.3055e-05
[5 empty] | 181.78 | 7.892e-05
[5 empty] | 182.17 | 3.9758e-05
[5 empty] | 182.56 | 0.00016876
[5 empty] | 182.95 | 9.4192e-05
[5 empty] | 183.34 | 6.78e-05
[5 empty] | 183.73 | 5.4662e-05
[5 empty] | 184.12 | 8.2637e-05
[5 empty] | 184.51 | 2.7764e-05
[5 empty] | 184.9 | 4.1978e-05
[5 empty] | 185.29 | 0.00016415
[5 empty] | 185.68 | 7.1097e-05
[5 empty] | 186.07 | 7.1678e-05
[5 empty] | 186.46 | 0.0001682
[5 empty] | 186.85 | 0.00018417
[5 empty] | 187.24 | 1.4696e-05
[5 empty] | 187.63 | 4.446e-05
[5 empty] | 188.02 | 1.4946e-05
[5 empty] | 188.41 | 0
[5 empty] | 188.8 | 0.00017695
[5 empty] | 189.19 | 0.00031098
[5 empty] | 189.58 | 4.642e-05
[5 empty] | 189.97 | 3.1222e-05
[5 empty] | 190.36 | 0.00016755
[5 empty] | 190.75 | 0.00024854
[5 empty] | 191.14 | 4.8117e-05
[5 empty] | 191.53 | 4.8561e-05
[5 empty] | 191.92 | 8.1689e-05
[5 empty] | 192.31 | 0.00020841
[5 empty] | 192.7 | 6.6592e-05
[5 empty] | 193.09 | 3.3615e-05
[5 empty] | 193.48 | 1.697e-05
[5 empty] | 193.87 | 0.00011995
[5 empty] | 194.26 | 5.1914e-05
[5 empty] | 194.65 | 1.7477e-05
[5 empty] | 195.04 | 0.00034026
[5 empty] | 195.43 | 8.9162e-05
[5 empty] | 195.82 | 9.0077e-05
[5 empty] | 196.21 | 7.2809e-05
[5 empty] | 196.6 | 5.5179e-05
[5 empty] | 196.99 | 1.8588e-05
[5 empty] | 197.38 | 7.5148e-05
[5 empty] | 197.77 | 3.7981e-05
[5 empty] | 198.16 | 0.00018502
[5 empty] | 198.55 | 0.00011646
[5 empty] | 198.94 | 9.8139e-05
[5 empty] | 199.33 | 0.0002707
[5 empty] | 199.72 | 4.0154e-05
[5 empty] | 200.11 | 0.00023577
[5 empty] | 200.5 | 8.1262e-05
[5 empty] | 200.89 | 0.00025745
[5 empty] | 201.28 | 0.00025818
[5 empty] | 201.67 | 0.00039488
[5 empty] | 202.06 | 0.00020544
[5 empty] | 202.45 | 4.1205e-05
[5 empty] | 202.84 | 0.00014463
[5 empty] | 203.23 | 0.0001036
[5 empty] | 203.62 | 0.00012467
[5 empty] | 204.01 | 0.00028418
[5 empty] | 204.4 | 4.1795e-05
[5 empty] | 204.79 | 4.1915e-05
[5 empty] | 205.18 | 0.00058667
[5 empty] | 205.57 | 0.00014755
[5 empty] | 205.96 | 0.00024602
[5 empty] | 206.35 | 4.2403e-05
[5 empty] | 206.74 | 6.3789e-05
[5 empty] | 207.13 | 6.3976e-05
[5 empty] | 207.52 | 0.0002489
[5 empty] | 207.91 | 6.4352e-05
[5 empty] | 208.3 | 8.6056e-05
[5 empty] | 208.69 | 0.00018638
[5 empty] | 209.08 | 4.3283e-05
[5 empty] | 209.47 | 0.00020919
[5 empty] | 209.86 | 0.00023159
[5 empty] | 210.25 | 0.00025412
[5 empty] | 210.64 | 0.00037835
[5 empty] | 211.03 | 0.00025565
[5 empty] | 211.42 | 8.8136e-05
[5 empty] | 211.81 | 4.4201e-05
[5 empty] | 212.2 | 4.4336e-05
[5 empty] | 212.59 | 2.2235e-05
[5 empty] | 212.98 | 8.9214e-05
[5 empty] | 213.37 | 8.9487e-05
[5 empty] | 213.76 | 6.7322e-05
[5 empty] | 214.15 | 0.00013506
[5 empty] | 214.54 | 9.0318e-05
[5 empty] | 214.93 | 0.0001359
[5 empty] | 215.32 | 4.5441e-05
[5 empty] | 215.71 | 4.5583e-05
[5 empty] | 216.1 | 4.5725e-05
[5 empty] | 216.49 | 0.00024397
[5 empty] | 216.88 | 2.3007e-05
[5 empty] | 217.27 | 6.9239e-05
[5 empty] | 217.66 | 2.3153e-05
[5 empty] | 218.05 | 2.3227e-05
[5 empty] | 218.44 | 6.9903e-05
[5 empty] | 218.83 | 0.00027203
[5 empty] | 219.22 | 4.6902e-05
[5 empty] | 219.61 | 4.7053e-05
[5 empty] | 220 | 4.7205e-05
[5 empty] | 220.39 | 0
[5 empty] | 220.78 | 9.5025e-05
[5 empty] | 221.17 | 0
[5 empty] | 221.56 | 4.7824e-05
[5 empty] | 221.95 | 7.1972e-05
[5 empty] | 222.34 | 2.407e-05
[5 empty] | 222.73 | 4.8299e-05
[5 empty] | 223.12 | 7.2689e-05
[5 empty] | 223.51 | 4.8621e-05
[5 empty] | 223.9 | 0.00025947
[5 empty] | 224.29 | 0.00026034
[5 empty] | 224.68 | 4.9112e-05
[5 empty] | 225.07 | 7.3917e-05
[5 empty] | 225.46 | 7.4168e-05
[5 empty] | 225.85 | 4.9613e-05
[5 empty] | 226.24 | 2.4891e-05
[5 empty] | 226.63 | 0.00029066
[5 empty] | 227.02 | 2.5062e-05
[5 empty] | 227.41 | 0.00015089
[5 empty] | 227.8 | 7.5707e-05
[5 empty] | 228.19 | 2.5323e-05
[5 empty] | 228.58 | 7.6235e-05
[5 empty] | 228.97 | 5.1001e-05
[5 empty] | 229.36 | 2.559e-05
[5 empty] | 229.75 | 7.704e-05
[5 empty] | 230.14 | 7.7312e-05
[5 empty] | 230.53 | 5.1724e-05
[5 empty] | 230.92 | 0.00027609
[5 empty] | 231.31 | 0.00040731
[5 empty] | 231.7 | 0.0001307
[5 empty] | 232.09 | 7.8703e-05
[5 empty] | 232.48 | 0.00010532
[5 empty] | 232.87 | 7.9273e-05
[5 empty] | 233.26 | 0.0001326
[5 empty] | 233.65 | 5.3234e-05
[5 empty] | 234.04 | 8.0144e-05
[5 empty] | 234.43 | 5.3626e-05
[5 empty] | 234.82 | 5.3824e-05
[5 empty] | 235.21 | 5.4023e-05
[5 empty] | 235.6 | 0.00054969
[5 empty] | 235.99 | 8.1639e-05
[5 empty] | 236.38 | 0.00021852
[5 empty] | 236.77 | 2.7418e-05
[5 empty] | 237.16 | 0.00013761
[5 empty] | 237.55 | 5.5251e-05
[5 empty] | 237.94 | 2.773e-05
[5 empty] | 238.33 | 5.5672e-05
[5 empty] | 238.72 | 0.0002693
[5 empty] | 239.11 | 8.4151e-05
[5 empty] | 239.5 | 0.00027138
[5 empty] | 239.89 | 8.4803e-05
[5 empty] | 240.28 | 2.8378e-05
[5 empty] | 240.67 | 0.00030305
[5 empty] | 241.06 | 5.72e-05
[5 empty] | 241.45 | 0.00036286
[5 empty] | 241.84 | 0.00011531
[5 empty] | 242.23 | 0.00024998
[5 empty] | 242.62 | 0.00056005
[5 empty] | 243.01 | 8.7517e-05
[5 empty] | 243.4 | 5.8579e-05
[5 empty] | 243.79 | 0
[5 empty] | 244.18 | 5.9053e-05
[5 empty] | 244.57 | 8.8939e-05
[5 empty] | 244.96 | 5.9535e-05
[5 empty] | 245.35 | 8.9668e-05
[5 empty] | 245.74 | 0
[5 empty] | 246.13 | 0.00018082
[5 empty] | 246.52 | 9.0785e-05
[5 empty] | 246.91 | 0
[5 empty] | 247.3 | 0.00012206
[5 empty] | 247.69 | 0.00062128
[5 empty] | 248.08 | 0.00029657
[5 empty] | 248.47 | 0.00012361
[5 empty] | 248.86 | 3.1034e-05
[5 empty] | 249.25 | 3.1167e-05
[5 empty] | 249.64 | 9.3901e-05
[5 empty] | 250.03 | 0.00015718
[5 empty] | 250.42 | 9.4714e-05
[5 empty] | 250.81 | 3.1709e-05
[5 empty] | 251.2 | 0.00030693
[5 empty] | 251.59 | 3.1987e-05
[5 empty] | 251.98 | 6.4255e-05
[5 empty] | 252.37 | 0.00016135
[5 empty] | 252.76 | 3.2413e-05
[5 empty] | 253.15 | 6.5116e-05
[5 empty] | 253.54 | 0.00013082
[5 empty] | 253.93 | 0.0003166
[5 empty] | 254.32 | 0.000132
[5 empty] | 254.71 | 3.315e-05
[5 empty] | 255.1 | 6.6602e-05
[5 empty] | 255.49 | 0.00013382
[5 empty] | 255.88 | 3.3608e-05
[5 empty] | 256.27 | 3.3764e-05
[5 empty] | 256.66 | 6.7841e-05
[5 empty] | 257.05 | 3.4079e-05
[5 empty] | 257.44 | 0.00010272
[5 empty] | 257.83 | 0.0001376
[5 empty] | 258.22 | 6.9127e-05
[5 empty] | 258.61 | 0.00010418
[5 empty] | 259 | 0.0003014
[5 empty] | 259.39 | 7.0124e-05
[5 empty] | 259.78 | 0.00033954
[5 empty] | 260.17 | 3.5402e-05
[5 empty] | 260.56 | 0.0001423
[5 empty] | 260.95 | 3.5749e-05
[5 empty] | 261.34 | 3.5926e-05
[5 empty] | 261.73 | 0.00031184
[5 empty] | 262.12 | 0.00038596
[5 empty] | 262.51 | 0.00010939
[5 empty] | 262.9 | 3.6648e-05
[5 empty] | 263.29 | 0.0001105
[5 empty] | 263.68 | 0.00043082
[5 empty] | 264.07 | 0.0003586
[5 empty] | 264.46 | 0.0001122
[5 empty] | 264.85 | 0.00036229
[5 empty] | 265.24 | 7.5573e-05
[5 empty] | 265.63 | 7.5967e-05
[5 empty] | 266.02 | 0.00011455
[5 empty] | 266.41 | 0.00052345
[5 empty] | 266.8 | 0.00011576
[5 empty] | 267.19 | 0.00011637
[5 empty] | 267.58 | 0.000117
[5 empty] | 267.97 | 7.8417e-05
[5 empty] | 268.36 | 3.9421e-05
[5 empty] | 268.75 | 0.00050088
[5 empty] | 269.14 | 3.9851e-05
[5 empty] | 269.53 | 0.00012021
[5 empty] | 269.92 | 0.00016117
[5 empty] | 270.31 | 0.00012155
[5 empty] | 270.7 | 0.00043339
[5 empty] | 271.09 | 0.00028679
[5 empty] | 271.48 | 8.2404e-05
[5 empty] | 271.87 | 0.00020718
[5 empty] | 272.26 | 4.1673e-05
[5 empty] | 272.65 | 0.00044584
[5 empty] | 273.04 | 0.00044842
[5 empty] | 273.43 | 0.0001696
[5 empty] | 273.82 | 0
[5 empty] | 274.21 | 4.2898e-05
[5 empty] | 274.6 | 4.3152e-05
[5 empty] | 274.99 | 8.6818e-05
[5 empty] | 275.38 | 0.00017468
[5 empty] | 275.77 | 0.00046732
[5 empty] | 276.16 | 8.8396e-05
[5 empty] | 276.55 | 4.4467e-05
[5 empty] | 276.94 | 0.00013422
[5 empty] | 277.33 | 0.00018007
[5 empty] | 277.72 | 0.00018118
[5 empty] | 278.11 | 0
[5 empty] | 278.5 | 0.0001376
[5 empty] | 278.89 | 0.00018462
[5 empty] | 279.28 | 0.0001858
[5 empty] | 279.67 | 4.6748e-05
[5 empty] | 280.06 | 0.00014115
[5 empty] | 280.45 | 9.4709e-05
[5 empty] | 280.84 | 0.00014299
[5 empty] | 281.23 | 4.7977e-05
[5 empty] | 281.62 | 9.659e-05
[5 empty] | 282.01 | 9.7234e-05
[5 empty] | 282.4 | 4.8943e-05
[5 empty] | 282.79 | 0
[5 empty] | 283.18 | 9.9218e-05
[5 empty] | 283.57 | 9.9898e-05
[5 empty] | 283.96 | 0.00020117
[5 empty] | 284.35 | 5.0642e-05
[5 empty] | 284.74 | 5.0997e-05
[5 empty] | 285.13 | 0.00010271
[5 empty] | 285.52 | 0.00010344
[5 empty] | 285.91 | 0.00015627
[5 empty] | 286.3 | 0.00010493
[5 empty] | 286.69 | 5.2844e-05
[5 empty] | 287.08 | 0.00056623
[5 empty] | 287.47 | 0.00010724
[5 empty] | 287.86 | 0.00046658
[5 empty] | 288.25 | 5.4421e-05
[5 empty] | 288.64 | 5.483e-05
[5 empty] | 289.03 | 0.00011049
[5 empty] | 289.42 | 0.00011133
[5 empty] | 289.81 | 0
[5 empty] | 290.2 | 5.653e-05
[5 empty] | 290.59 | 5.6972e-05
[5 empty] | 290.98 | 0
[5 empty] | 291.37 | 5.7876e-05
[5 empty] | 291.76 | 0.00023335
[5 empty] | 292.15 | 0.00017643
[5 empty] | 292.54 | 0.00011857
[5 empty] | 292.93 | 0.00017932
[5 empty] | 293.32 | 6.0267e-05
[5 empty] | 293.71 | 0.00052489
[5 empty] | 294.1 | 0
[5 empty] | 294.49 | 0
[5 empty] | 294.88 | 0.00012465
[5 empty] | 295.27 | 0.00018859
[5 empty] | 295.66 | 6.341e-05
[5 empty] | 296.05 | 0.00012793
[5 empty] | 296.44 | 6.4532e-05
[5 empty] | 296.83 | 6.5109e-05
[5 empty] | 297.22 | 0
[5 empty] | 297.61 | 0.00019888
[5 empty] | 298 | 0.0001338
[5 empty] | 298.39 | 6.7519e-05
[5 empty] | 298.78 | 0.0002726
[5 empty] | 299.17 | 0
[5 empty] | 299.56 | 6.9448e-05
[5 empty] | 299.95 | 0.00028046
[5 empty] | 300.34 | 0.00095924
[5 empty] | 300.73 | 0.00021148
[5 empty] | 301.12 | 0.0001413
[5 empty] | 301.51 | 0.00014162
[5 empty] | 301.9 | 0.0008259
[5 empty] | 302.29 | 0
[5 empty] | 302.68 | 7.1288e-05
[5 empty] | 303.07 | 0
[5 empty] | 303.46 | 0.00014322
[5 empty] | 303.85 | 0.00014355
[5 empty] | 304.24 | 7.1936e-05
[5 empty] | 304.63 | 0.0002163
[5 empty] | 305.02 | 0.00021679
[5 empty] | 305.41 | 0.00014486
[5 empty] | 305.8 | 0.00021779
[5 empty] | 306.19 | 7.2762e-05
[5 empty] | 306.58 | 7.293e-05
[5 empty] | 306.97 | 0.0001462
[5 empty] | 307.36 | 0.00077938
[5 empty] | 307.75 | 0.00022031
[5 empty] | 308.14 | 7.3608e-05
[5 empty] | 308.53 | 0.00063727
[5 empty] | 308.92 | 0.0001479
[5 empty] | 309.31 | 0
[5 empty] | 309.7 | 7.4299e-05
[5 empty] | 310.09 | 0.00029789
[5 empty] | 310.48 | 7.4649e-05
[5 empty] | 310.87 | 0.00044895
[5 empty] | 311.26 | 0.00015001
[5 empty] | 311.65 | 0.00015036
[5 empty] | 312.04 | 0
[5 empty] | 312.43 | 0.00015108
[5 empty] | 312.82 | 0.00022716
[5 empty] | 313.21 | 7.5901e-05
[5 empty] | 313.6 | 7.6084e-05
[5 empty] | 313.99 | 0
[5 empty] | 314.38 | 0
[5 empty] | 314.77 | 0
[5 empty] | 315.16 | 0.00015364
[5 empty] | 315.55 | 0.0010502
[5 empty] | 315.94 | 0.00023159
[5 empty] | 316.33 | 0.00015477
[5 empty] | 316.72 | 0
[5 empty] | 317.11 | 0
[5 empty] | 317.5 | 7.7957e-05
[5 empty] | 317.89 | 7.8149e-05
[5 empty] | 318.28 | 7.8342e-05
[5 empty] | 318.67 | 7.8537e-05
[5 empty] | 319.06 | 0.00015746
[5 empty] | 319.45 | 7.8928e-05
[5 empty] | 319.84 | 0
[5 empty] | 320.23 | 0.00015865
[5 empty] | 320.62 | 7.9523e-05
[5 empty] | 321.01 | 7.9723e-05
[5 empty] | 321.4 | 0
[5 empty] | 321.79 | 8.0126e-05
[5 empty] | 322.18 | 0.00085451
[5 empty] | 322.57 | 0.0002416
[5 empty] | 322.96 | 0
[5 empty] | 323.35 | 0.00024284
[5 empty] | 323.74 | 8.1153e-05
[5 empty] | 324.13 | 0
[5 empty] | 324.52 | 0.00086771
[5 empty] | 324.91 | 0
[5 empty] | 325.3 | 0.00016399
[5 empty] | 325.69 | 0
[5 empty] | 326.08 | 0.00016484
[5 empty] | 326.47 | 0
[5 empty] | 326.86 | 8.2852e-05
[5 empty] | 327.25 | 0
[5 empty] | 327.64 | 0.00024986
[5 empty] | 328.03 | 8.3507e-05
[5 empty] | 328.42 | 0
[5 empty] | 328.81 | 8.395e-05
[5 empty] | 329.2 | 8.4173e-05
[5 empty] | 329.59 | 0.00081338
[5 empty] | 329.98 | 0.00016925
[5 empty] | 330.37 | 0
[5 empty] | 330.76 | 0.00025523
[5 empty] | 331.15 | 0.00017061
[5 empty] | 331.54 | 0
[5 empty] | 331.93 | 8.5769e-05
[5 empty] | 332.32 | 0.000172
[5 empty] | 332.71 | 0
[5 empty] | 333.1 | 0.00017294
[5 empty] | 333.49 | 0.00017342
[5 empty] | 333.88 | 0.00034778
[5 empty] | 334.27 | 8.7185e-05
[5 empty] | 334.66 | 8.7426e-05
[5 empty] | 335.05 | 0.00017534
[5 empty] | 335.44 | 8.7911e-05
[5 empty] | 335.83 | 0.00026447
[5 empty] | 336.22 | 0.0001768
[5 empty] | 336.61 | 0.0001773
[5 empty] | 337 | 8.8899e-05
[5 empty] | 337.39 | 0
[5 empty] | 337.78 | 0
[5 empty] | 338.17 | 0
[5 empty] | 338.56 | 8.9908e-05
[5 empty] | 338.95 | 0.00018033
[5 empty] | 339.34 | 0.00087144
[5 empty] | 339.73 | 0.00018136
[5 empty] | 340.12 | 0.00018188
[5 empty] | 340.51 | 9.1203e-05
[5 empty] | 340.9 | 9.1466e-05
[5 empty] | 341.29 | 0
[5 empty] | 341.68 | 9.1998e-05
[5 empty] | 342.07 | 9.2266e-05
[5 empty] | 342.46 | 0.00098434
[5 empty] | 342.85 | 0.00018561
[5 empty] | 343.24 | 0.00027924
[5 empty] | 343.63 | 0.00018671
[5 empty] | 344.02 | 0.00018726
[5 empty] | 344.41 | 0.00018781
[5 empty] | 344.8 | 0.00018837
[5 empty] | 345.19 | 0
[5 empty] | 345.58 | 9.475e-05
[5 empty] | 345.97 | 0.00019007
[5 empty] | 346.36 | 0.00028596
[5 empty] | 346.75 | 9.5608e-05
[5 empty] | 347.14 | 9.5898e-05
[5 empty] | 347.53 | 0.00092702
[5 empty] | 347.92 | 0.00019296
[5 empty] | 348.31 | 0.00019355
[5 empty] | 348.7 | 0.00083847
[5 empty] | 349.09 | 9.7372e-05
[5 empty] | 349.48 | 0.00019534
[5 empty] | 349.87 | 9.7975e-05
[5 empty] | 350.26 | 9.8279e-05
[5 empty] | 350.65 | 9.8585e-05
[5 empty] | 351.04 | 0
[5 empty] | 351.43 | 9.9202e-05
[5 empty] | 351.82 | 0.00019903
[5 empty] | 352.21 | 0
[5 empty] | 352.6 | 0.00010014
[5 empty] | 352.99 | 0.00020092
[5 empty] | 353.38 | 0.00030234
[5 empty] | 353.77 | 0.00087327
[5 empty] | 354.16 | 0.00010143
[5 empty] | 354.55 | 0.00010175
[5 empty] | 354.94 | 0
[5 empty] | 355.33 | 0.00010241
[5 empty] | 355.72 | 0
[5 empty] | 356.11 | 0.00010308
[5 empty] | 356.5 | 0.00031024
[5 empty] | 356.89 | 0.0002075
[5 empty] | 357.28 | 0
[5 empty] | 357.67 | 0
[5 empty] | 358.06 | 0
[5 empty] | 358.45 | 0
[5 empty] | 358.84 | 0
[5 empty] | 359.23 | 0
[5 empty] | 359.62 | 0.00010619
[5 empty] | 360.01 | 0.00021309
[5 empty] | 360.4 | 0
[5 empty] | 360.79 | 0.00021453
[5 empty] | 361.18 | 0.00010763
[5 empty] | 361.57 | 0
[5 empty] | 361.96 | 0.00010837
[5 empty] | 362.35 | 0.00032622
[5 empty] | 362.74 | 0.00032734
[5 empty] | 363.13 | 0.00010949
[5 empty] | 363.52 | 0
[5 empty] | 363.91 | 0.00011025
[5 empty] | 364.3 | 0.00011064
[5 empty] | 364.69 | 0.00033308
[5 empty] | 365.08 | 0.00022284
[5 empty] | 365.47 | 0.00096577
[5 empty] | 365.86 | 0
[5 empty] | 366.25 | 0
[5 empty] | 366.64 | 0.00011301
[5 empty] | 367.03 | 0.00022683
[5 empty] | 367.42 | 0.00098313
[5 empty] | 367.81 | 0
[5 empty] | 368.2 | 0.00022929
[5 empty] | 368.59 | 0.00046025
[5 empty] | 368.98 | 0.0015749
[5 empty] | 369.37 | 0.0001159
[5 empty] | 369.76 | 0.00023266
[5 empty] | 370.15 | 0
[5 empty] | 370.54 | 0.00023438
[5 empty] | 370.93 | 0.00011763
[5 empty] | 371.32 | 0
[5 empty] | 371.71 | 0.00011851
[5 empty] | 372.1 | 0.00059476
[5 empty] | 372.49 | 0
[5 empty] | 372.88 | 0.00011985
[5 empty] | 373.27 | 0.00024061
[5 empty] | 373.66 | 0.00084536
[5 empty] | 374.05 | 0.00012123
[5 empty] | 374.44 | 0.00024339
[5 empty] | 374.83 | 0.00036649
[5 empty] | 375.22 | 0.00036791
[5 empty] | 375.61 | 0.00012311
[5 empty] | 376 | 0.00024719
[5 empty] | 376.39 | 0
[5 empty] | 376.78 | 0.00012457
[5 empty] | 377.17 | 0.00012506
[5 empty] | 377.56 | 0.00050221
[5 empty] | 377.95 | 0
[5 empty] | 378.34 | 0.00025311
[5 empty] | 378.73 | 0.00038119
[5 empty] | 379.12 | 0.00038273
[5 empty] | 379.51 | 0
[5 empty] | 379.9 | 0.00012861
[5 empty] | 380.29 | 0
[5 empty] | 380.68 | 0
[5 empty] | 381.07 | 0
[5 empty] | 381.46 | 0.0011292
[5 empty] | 381.85 | 0.00026256
[5 empty] | 382.24 | 0
[5 empty] | 382.63 | 0.00013238
[5 empty] | 383.02 | 0.00013293
[5 empty] | 383.41 | 0
[5 empty] | 383.8 | 0
[5 empty] | 384.19 | 0.00026925
[5 empty] | 384.58 | 0.00040561
[5 empty] | 384.97 | 0
[5 empty] | 385.36 | 0.00013637
[5 empty] | 385.75 | 0.00013696
[5 empty] | 386.14 | 0.00013755
[5 empty] | 386.53 | 0
[5 empty] | 386.92 | 0
[5 empty] | 387.31 | 0
[5 empty] | 387.7 | 0.00013998
[5 empty] | 388.09 | 0.00042181
[5 empty] | 388.48 | 0.00042369
[5 empty] | 388.87 | 0.00028373
[5 empty] | 389.26 | 0.0001425
[5 empty] | 389.65 | 0.00042944
[5 empty] | 390.04 | 0.0001438
[5 empty] | 390.43 | 0.00028891
[5 empty] | 390.82 | 0.00014511
[5 empty] | 391.21 | 0.00043735
[5 empty] | 391.6 | 0.00058583
[5 empty] | 391.99 | 0.00029427
[5 empty] | 392.38 | 0
[5 empty] | 392.77 | 0.00029703
[5 empty] | 393.16 | 0.00014922
[5 empty] | 393.55 | 0.0015948
[5 empty] | 393.94 | 0.00060255
[5 empty] | 394.33 | 0.00015136
[5 empty] | 394.72 | 0.00030417
[5 empty] | 395.11 | 0
[5 empty] | 395.5 | 0.0019406
[5 empty] | 395.89 | 0.00015431
[5 empty] | 396.28 | 0.00031012
[5 empty] | 396.67 | 0.0015018
[5 empty] | 397.06 | 0.0013526
[5 empty] | 397.45 | 0
[5 empty] | 397.84 | 0
[5 empty] | 398.23 | 0
[5 empty] | 398.62 | 0.00015976
[5 empty] | 399.01 | 0.00016057
[5 empty] | 399.4 | 0
[5 empty] | 399.79 | 0.00016221
[5 empty] | 400.18 | 0.0015689
[5 empty] | 400.57 | 0.00032617
[5 empty] | 400.96 | 0
[5 empty] | 401.35 | 0.00016367
[5 empty] | 401.74 | 0.00016396
[5 empty] | 402.13 | 0
[5 empty] | 402.52 | 0.0003291
[5 empty] | 402.91 | 0
[5 empty] | 403.3 | 0.00082572
[5 empty] | 403.69 | 0.00033089
[5 empty] | 404.08 | 0.0017631
[5 empty] | 404.47 | 0.00016604
[5 empty] | 404.86 | 0.00016635
[5 empty] | 405.25 | 0
[5 empty] | 405.64 | 0.00016695
[5 empty] | 406.03 | 0.00016726
[5 empty] | 406.42 | 0.00033513
[5 empty] | 406.81 | 0.00033575
[5 empty] | 407.2 | 0.001789
[5 empty] | 407.59 | 0.00033698
[5 empty] | 407.98 | 0
[5 empty] | 408.37 | 0
[5 empty] | 408.76 | 0.00033886
[5 empty] | 409.15 | 0.00016974
[5 empty] | 409.54 | 0.00034012
[5 empty] | 409.93 | 0.00017038
[5 empty] | 410.32 | 0.00034139
[5 empty] | 410.71 | 0
[5 empty] | 411.1 | 0
[5 empty] | 411.49 | 0
[5 empty] | 411.88 | 0.00034396
[5 empty] | 412.27 | 0.0003446
[5 empty] | 412.66 | 0.00017263
[5 empty] | 413.05 | 0.0016668
[5 empty] | 413.44 | 0
[5 empty] | 413.83 | 0.00017361
[5 empty] | 414.22 | 0.00034788
[5 empty] | 414.61 | 0.00017427
[5 empty] | 415 | 0.00017461
[5 empty] | 415.39 | 0.00034988
[5 empty] | 415.78 | 0
[5 empty] | 416.17 | 0
[5 empty] | 416.56 | 0.0007038
[5 empty] | 416.95 | 0.00035258
[5 empty] | 417.34 | 0.00017663
[5 empty] | 417.73 | 0
[5 empty] | 418.12 | 0
[5 empty] | 418.51 | 0.0015345
[5 empty] | 418.9 | 0.000178
[5 empty] | 419.29 | 0.00017835
[5 empty] | 419.68 | 0.0003574
[5 empty] | 420.07 | 0.0003581
[5 empty] | 420.46 | 0
[5 empty] | 420.85 | 0
[5 empty] | 421.24 | 0.00036022
[5 empty] | 421.63 | 0
[5 empty] | 422.02 | 0.00054246
[5 empty] | 422.41 | 0
[5 empty] | 422.8 | 0.001568
[5 empty] | 423.19 | 0
[5 empty] | 423.58 | 0
[5 empty] | 423.97 | 0.00018263
[5 empty] | 424.36 | 0.00018299
[5 empty] | 424.75 | 0.00055008
[5 empty] | 425.14 | 0.0015869
[5 empty] | 425.53 | 0
[5 empty] | 425.92 | 0
[5 empty] | 426.31 | 0
[5 empty] | 426.7 | 0
[5 empty] | 427.09 | 0
[5 empty] | 427.48 | 0.00018597
[5 empty] | 427.87 | 0.0003727
[5 empty] | 428.26 | 0
[5 empty] | 428.65 | 0
[5 empty] | 429.04 | 0.00056248
[5 empty] | 429.43 | 0.0009394
[5 empty] | 429.82 | 0.00018827
[5 empty] | 430.21 | 0
[5 empty] | 430.6 | 0.00018904
[5 empty] | 430.99 | 0.00018944
[5 empty] | 431.38 | 0.00018983
[5 empty] | 431.77 | 0.00019022
[5 empty] | 432.16 | 0.00057186
[5 empty] | 432.55 | 0
[5 empty] | 432.94 | 0.00038284
[5 empty] | 433.33 | 0.00038364
[5 empty] | 433.72 | 0.00019222
[5 empty] | 434.11 | 0.00019263
[5 empty] | 434.5 | 0
[5 empty] | 434.89 | 0.00019344
[5 empty] | 435.28 | 0.0020621
[5 empty] | 435.67 | 0
[5 empty] | 436.06 | 0
[5 empty] | 436.45 | 0.0001951
[5 empty] | 436.84 | 0.0016887
[5 empty] | 437.23 | 0
[5 empty] | 437.62 | 0
[5 empty] | 438.01 | 0.00039355
[5 empty] | 438.4 | 0.0003944
[5 empty] | 438.79 | 0
[5 empty] | 439.18 | 0.00039611
[5 empty] | 439.57 | 0
[5 empty] | 439.96 | 0.00039783
[5 empty] | 440.35 | 0
[5 empty] | 440.74 | 0.00039957
[5 empty] | 441.13 | 0
[5 empty] | 441.52 | 0
[5 empty] | 441.91 | 0.0002011
[5 empty] | 442.3 | 0.00020155
[5 empty] | 442.69 | 0
[5 empty] | 443.08 | 0
[5 empty] | 443.47 | 0
[5 empty] | 443.86 | 0
[5 empty] | 444.25 | 0.0012227
[5 empty] | 444.64 | 0.00020425
[5 empty] | 445.03 | 0.0002047
[5 empty] | 445.42 | 0.00020516
[5 empty] | 445.81 | 0.0021873
[5 empty] | 446.2 | 0.00061826
[5 empty] | 446.59 | 0.00041311
[5 empty] | 446.98 | 0
[5 empty] | 447.37 | 0
[5 empty] | 447.76 | 0.0020042
[5 empty] | 448.15 | 0.00020844
[5 empty] | 448.54 | 0.00020891
[5 empty] | 448.93 | 0
[5 empty] | 449.32 | 0.00020987
[5 empty] | 449.71 | 0.0030791
[5 empty] | 450.1 | 0.00084336
[5 empty] | 450.49 | 0.00021133
[5 empty] | 450.88 | 0.00042363
[5 empty] | 451.27 | 0.00063693
[5 empty] | 451.66 | 0.00042561
[5 empty] | 452.05 | 0.0006399
[5 empty] | 452.44 | 0
[5 empty] | 452.83 | 0.0006429
[5 empty] | 453.22 | 0.0002148
[5 empty] | 453.61 | 0
[5 empty] | 454 | 0.00043163
[5 empty] | 454.39 | 0.00043265
[5 empty] | 454.78 | 0.00021684
[5 empty] | 455.17 | 0
[5 empty] | 455.56 | 0.00043575
[5 empty] | 455.95 | 0.0021048
[5 empty] | 456.34 | 0.00021892
[5 empty] | 456.73 | 0
[5 empty] | 457.12 | 0
[5 empty] | 457.51 | 0.0023456
[5 empty] | 457.9 | 0
[5 empty] | 458.29 | 0
[5 empty] | 458.68 | 0
[5 empty] | 459.07 | 0.00022265
[5 empty] | 459.46 | 0
[5 empty] | 459.85 | 0.00022374
[5 empty] | 460.24 | 0.00022429
[5 empty] | 460.63 | 0.00022484
[5 empty] | 461.02 | 0.00022539
[5 empty] | 461.41 | 0.00022595
[5 empty] | 461.8 | 0.00090603
[5 empty] | 462.19 | 0
[5 empty] | 462.58 | 0.00045527
[5 empty] | 462.97 | 0
[5 empty] | 463.36 | 0.00068633
[5 empty] | 463.75 | 0
[5 empty] | 464.14 | 0.001986
[5 empty] | 464.53 | 0
[5 empty] | 464.92 | 0
[5 empty] | 465.31 | 0.00023167
[5 empty] | 465.7 | 0
[5 empty] | 466.09 | 0.00023285
[5 empty] | 466.48 | 0.0004669
[5 empty] | 466.87 | 0.00023405
[5 empty] | 467.26 | 0.00023465
[5 empty] | 467.65 | 0.00023525
[5 empty] | 468.04 | 0
[5 empty] | 468.43 | 0
[5 empty] | 468.82 | 0.00047416
[5 empty] | 469.21 | 0
[5 empty] | 469.6 | 0.00023832
[5 empty] | 469.99 | 0.00047788
[5 empty] | 470.38 | 0.0020692
[5 empty] | 470.77 | 0
[5 empty] | 471.16 | 0
[5 empty] | 471.55 | 0
[5 empty] | 471.94 | 0
[5 empty] | 472.33 | 0.00048549
[5 empty] | 472.72 | 0
[5 empty] | 473.11 | 0
[5 empty] | 473.5 | 0.00048939
[5 empty] | 473.89 | 0
[5 empty] | 474.28 | 0.00024601
[5 empty] | 474.67 | 0.00024667
[5 empty] | 475.06 | 0.00024734
[5 empty] | 475.45 | 0.00024801
[5 empty] | 475.84 | 0.00074606
[5 empty] | 476.23 | 0.0024032
[5 empty] | 476.62 | 0.00075014
[5 empty] | 477.01 | 0
[5 empty] | 477.4 | 0
[5 empty] | 477.79 | 0.00025211
[5 empty] | 478.18 | 0
[5 empty] | 478.57 | 0
[5 empty] | 478.96 | 0.00025422
[5 empty] | 479.35 | 0.00050985
[5 empty] | 479.74 | 0.00025564
[5 empty] | 480.13 | 0
[5 empty] | 480.52 | 0
[5 empty] | 480.91 | 0.0002578
[5 empty] | 481.3 | 0.00077559
[5 empty] | 481.69 | 0.00025926
[5 empty] | 482.08 | 0.00026
[5 empty] | 482.47 | 0
[5 empty] | 482.86 | 0
[5 empty] | 483.25 | 0.00026224
[5 empty] | 483.64 | 0
[5 empty] | 484.03 | 0.00026375
[5 empty] | 484.42 | 0.00026451
[5 empty] | 484.81 | 0.0028219
[5 empty] | 485.2 | 0.00026605
[5 empty] | 485.59 | 0
[5 empty] | 485.98 | 0
[5 empty] | 486.37 | 0
[5 empty] | 486.76 | 0.00053837
[5 empty] | 487.15 | 0.00026998
[5 empty] | 487.54 | 0
[5 empty] | 487.93 | 0.00027158
[5 empty] | 488.32 | 0
[5 empty] | 488.71 | 0.00027321
[5 empty] | 489.1 | 0
[5 empty] | 489.49 | 0.00027485
[5 empty] | 489.88 | 0.00027568
[5 empty] | 490.27 | 0.00027651
[5 empty] | 490.66 | 0
[5 empty] | 491.05 | 0
[5 empty] | 491.44 | 0.00027904
[5 empty] | 491.83 | 0.0002799
[5 empty] | 492.22 | 0
[5 empty] | 492.61 | 0
[5 empty] | 493 | 0.00028249
[5 empty] | 493.39 | 0.0008501
[5 empty] | 493.78 | 0.0024552
[5 empty] | 494.17 | 0
[5 empty] | 494.56 | 0
[5 empty] | 494.95 | 0.00028692
[5 empty] | 495.34 | 0.0027739
[5 empty] | 495.73 | 0
[5 empty] | 496.12 | 0
[5 empty] | 496.51 | 0
[5 empty] | 496.9 | 0
[5 empty] | 497.29 | 0.00029243
[5 empty] | 497.68 | 0.00058673
[5 empty] | 498.07 | 0
[5 empty] | 498.46 | 0.00029526
[5 empty] | 498.85 | 0.00029622
[5 empty] | 499.24 | 0
[5 empty] | 499.63 | 0
[5 empty] | 500.02 | 0.0002991
[5 empty] | 500.41 | 0.0028868
[5 empty] | 500.8 | 0
[5 empty] | 501.19 | 0.00060085
[5 empty] | 501.58 | 0
[5 empty] | 501.97 | 0
[5 empty] | 502.36 | 0
[5 empty] | 502.75 | 0
[5 empty] | 503.14 | 0
[5 empty] | 503.53 | 0
[5 empty] | 503.92 | 0.00030357
[5 empty] | 504.31 | 0.00030403
[5 empty] | 504.7 | 0
[5 empty] | 505.09 | 0.0026339
[5 empty] | 505.48 | 0.0026379
[5 empty] | 505.87 | 0
[5 empty] | 506.26 | 0
[5 empty] | 506.65 | 0.00061357
[5 empty] | 507.04 | 0.0006145
[5 empty] | 507.43 | 0.00030772
[5 empty] | 507.82 | 0
[5 empty] | 508.21 | 0.00030865
[5 empty] | 508.6 | 0
[5 empty] | 508.99 | 0
[5 empty] | 509.38 | 0
[5 empty] | 509.77 | 0.00031054
[5 empty] | 510.16 | 0
[5 empty] | 510.55 | 0
[5 empty] | 510.94 | 0
[5 empty] | 511.33 | 0
[5 empty] | 511.72 | 0.00031294
[5 empty] | 512.11 | 0.00062684
[5 empty] | 512.5 | 0.00031391
[5 empty] | 512.89 | 0
[5 empty] | 513.28 | 0.00031488
[5 empty] | 513.67 | 0
[5 empty] | 514.06 | 0
[5 empty] | 514.45 | 0
[5 empty] | 514.84 | 0.0006337
[5 empty] | 515.23 | 0
[5 empty] | 515.62 | 0
[5 empty] | 516.01 | 0.00031834
[5 empty] | 516.4 | 0.002754
[5 empty] | 516.79 | 0
[5 empty] | 517.18 | 0
[5 empty] | 517.57 | 0.0012814
[5 empty] | 517.96 | 0.00064171
[5 empty] | 518.35 | 0
[5 empty] | 518.74 | 0.00032188
[5 empty] | 519.13 | 0
[5 empty] | 519.52 | 0.0003229
[5 empty] | 519.91 | 0
[5 empty] | 520.3 | 0
[5 empty] | 520.69 | 0
[5 empty] | 521.08 | 0
[5 empty] | 521.47 | 0
[5 empty] | 521.86 | 0.00097804
[5 empty] | 522.25 | 0
[5 empty] | 522.64 | 0
[5 empty] | 523.03 | 0
[5 empty] | 523.42 | 0.00032812
[5 empty] | 523.81 | 0.00032865
[5 empty] | 524.2 | 0
[5 empty] | 524.59 | 0.00032972
[5 empty] | 524.98 | 0.00033026
[5 empty] | 525.37 | 0.0003308
[5 empty] | 525.76 | 0
[5 empty] | 526.15 | 0.00033188
[5 empty] | 526.54 | 0.00033242
[5 empty] | 526.93 | 0
[5 empty] | 527.32 | 0
[5 empty] | 527.71 | 0
[5 empty] | 528.1 | 0.00033462
[5 empty] | 528.49 | 0.0032302
[5 empty] | 528.88 | 0.00033573
[5 empty] | 529.27 | 0
[5 empty] | 529.66 | 0.00033684
[5 empty] | 530.05 | 0.0003374
[5 empty] | 530.44 | 0
[5 empty] | 530.83 | 0
[5 empty] | 531.22 | 0
[5 empty] | 531.61 | 0.00033966
[5 empty] | 532 | 0.00068046
[5 empty] | 532.39 | 0.0013632
[5 empty] | 532.78 | 0.0010241
[5 empty] | 533.17 | 0.00034195
[5 empty] | 533.56 | 0.00068506
[5 empty] | 533.95 | 0.00034311
[5 empty] | 534.34 | 0
[5 empty] | 534.73 | 0.00068854
[5 empty] | 535.12 | 0
[5 empty] | 535.51 | 0
[5 empty] | 535.9 | 0
[5 empty] | 536.29 | 0
[5 empty] | 536.68 | 0
[5 empty] | 537.07 | 0.00034781
[5 empty] | 537.46 | 0.00069682
[5 empty] | 537.85 | 0.00034901
[5 empty] | 538.24 | 0.00034961
[5 empty] | 538.63 | 0.00035021
[5 empty] | 539.02 | 0
[5 empty] | 539.41 | 0.00070286
[5 empty] | 539.8 | 0.00070408
[5 empty] | 540.19 | 0
[5 empty] | 540.58 | 0.00035326
[5 empty] | 540.97 | 0.00035388
[5 empty] | 541.36 | 0
[5 empty] | 541.75 | 0.00035512
[5 empty] | 542.14 | 0.00035574
[5 empty] | 542.53 | 0.0010691
[5 empty] | 542.92 | 0
[5 empty] | 543.31 | 0
[5 empty] | 543.7 | 0
[5 empty] | 544.09 | 0.00035889
[5 empty] | 544.48 | 0
[5 empty] | 544.87 | 0.00036016
[5 empty] | 545.26 | 0
[5 empty] | 545.65 | 0
[5 empty] | 546.04 | 0
[5 empty] | 546.43 | 0.00072548
[5 empty] | 546.82 | 0.00036339
[5 empty] | 547.21 | 0
[5 empty] | 547.6 | 0.0003647
[5 empty] | 547.99 | 0
[5 empty] | 548.38 | 0.00036601
[5 empty] | 548.77 | 0
[5 empty] | 549.16 | 0.00036734
[5 empty] | 549.55 | 0
[5 empty] | 549.94 | 0
[5 empty] | 550.33 | 0
[5 empty] | 550.72 | 0.003196
[5 empty] | 551.11 | 0
[5 empty] | 551.5 | 0
[5 empty] | 551.89 | 0
[5 empty] | 552.28 | 0.0032195
[5 empty] | 552.67 | 0.00074684
[5 empty] | 553.06 | 0
[5 empty] | 553.45 | 0
[5 empty] | 553.84 | 0.00075099
[5 empty] | 554.23 | 0.00037619
[5 empty] | 554.62 | 0.00037689
[5 empty] | 555.01 | 0
[5 empty] | 555.4 | 0
[5 empty] | 555.79 | 0
[5 empty] | 556.18 | 0
[5 empty] | 556.57 | 0.0044272
[5 empty] | 556.96 | 0
[5 empty] | 557.35 | 0
[5 empty] | 557.74 | 0.0011477
[5 empty] | 558.13 | 0
[5 empty] | 558.52 | 0.00038403
[5 empty] | 558.91 | 0.00038475
[5 empty] | 559.3 | 0.00038549
[5 empty] | 559.69 | 0.00038622
[5 empty] | 560.08 | 0.00077391
[5 empty] | 560.47 | 0.0003877
[5 empty] | 560.86 | 0.00077688
[5 empty] | 561.25 | 0.0041399
[5 empty] | 561.64 | 0.00038993
[5 empty] | 562.03 | 0.00039068
[5 empty] | 562.42 | 0.00078287
[5 empty] | 562.81 | 0
[5 empty] | 563.2 | 0.00039295
[5 empty] | 563.59 | 0.00078743
[5 empty] | 563.98 | 0.00039448
[5 empty] | 564.37 | 0
[5 empty] | 564.76 | 0
[5 empty] | 565.15 | 0
[5 empty] | 565.54 | 0
[5 empty] | 565.93 | 0.00039835
[5 empty] | 566.32 | 0.00039914
[5 empty] | 566.71 | 0
[5 empty] | 567.1 | 0.00080143
[5 empty] | 567.49 | 0
[5 empty] | 567.88 | 0.0004023
[5 empty] | 568.27 | 0.0004031
[5 empty] | 568.66 | 0.00040391
[5 empty] | 569.05 | 0.00080942
[5 empty] | 569.44 | 0
[5 empty] | 569.83 | 0.001219
[5 empty] | 570.22 | 0.0008143
[5 empty] | 570.61 | 0
[5 empty] | 571 | 0.00081758
[5 empty] | 571.39 | 0.00040961
[5 empty] | 571.78 | 0
[5 empty] | 572.17 | 0.00041128
[5 empty] | 572.56 | 0.00041211
[5 empty] | 572.95 | 0.00041295
[5 empty] | 573.34 | 0
[5 empty] | 573.73 | 0.00041464
[5 empty] | 574.12 | 0.00041549
[5 empty] | 574.51 | 0.00041634
[5 empty] | 574.9 | 0.0036035
[5 empty] | 575.29 | 0
[5 empty] | 575.68 | 0
[5 empty] | 576.07 | 0.00041979
[5 empty] | 576.46 | 0
[5 empty] | 576.85 | 0.00042153
[5 empty] | 577.24 | 0.00042241
[5 empty] | 577.63 | 0
[5 empty] | 578.02 | 0
[5 empty] | 578.41 | 0
[5 empty] | 578.8 | 0.00042596
[5 empty] | 579.19 | 0
[5 empty] | 579.58 | 0
[5 empty] | 579.97 | 0.00042866
[5 empty] | 580.36 | 0
[5 empty] | 580.75 | 0
[5 empty] | 581.14 | 0
[5 empty] | 581.53 | 0
[5 empty] | 581.92 | 0
[5 empty] | 582.31 | 0
[5 empty] | 582.7 | 0.00043509
[5 empty] | 583.09 | 0
[5 empty] | 583.48 | 0.00043697
[5 empty] | 583.87 | 0
[5 empty] | 584.26 | 0
[5 empty] | 584.65 | 0
[5 empty] | 585.04 | 0
[5 empty] | 585.43 | 0
[5 empty] | 585.82 | 0
[5 empty] | 586.21 | 0
[5 empty] | 586.6 | 0
[5 empty] | 586.99 | 0.0004456
[5 empty] | 587.38 | 0.00044659
[5 empty] | 587.77 | 0
[5 empty] | 588.16 | 0.00089712
[5 empty] | 588.55 | 0.00044955
[5 empty] | 588.94 | 0.00045055
[5 empty] | 589.33 | 0
[5 empty] | 589.72 | 0.00045256
[5 empty] | 590.11 | 0
[5 empty] | 590.5 | 0.00045459
[5 empty] | 590.89 | 0
[5 empty] | 591.28 | 0
[5 empty] | 591.67 | 0.001373
[5 empty] | 592.06 | 0.0004587
[5 empty] | 592.45 | 0.0048905
[5 empty] | 592.84 | 0
[5 empty] | 593.23 | 0.00046184
[5 empty] | 593.62 | 0.00092578
[5 empty] | 594.01 | 0
[5 empty] | 594.4 | 0
[5 empty] | 594.79 | 0.0044918
[5 empty] | 595.18 | 0
[5 empty] | 595.57 | 0.0018729
[5 empty] | 595.96 | 0
[5 empty] | 596.35 | 0.00094081
[5 empty] | 596.74 | 0
[5 empty] | 597.13 | 0.00047259
[5 empty] | 597.52 | 0
[5 empty] | 597.91 | 0.00047481
[5 empty] | 598.3 | 0
[5 empty] | 598.69 | 0.0045975
[5 empty] | 599.08 | 0
[5 empty] | 599.47 | 0
[5 empty] | 599.86 | 0
[5 empty] | 600.25 | 0
[5 empty] | 600.64 | 0
[5 empty] | 601.03 | 0
[5 empty] | 601.42 | 0
[5 empty] | 601.81 | 0.00096599
[5 empty] | 602.2 | 0
[5 empty] | 602.59 | 0
[5 empty] | 602.98 | 0.004184
[5 empty] | 603.37 | 0
[5 empty] | 603.76 | 0
[5 empty] | 604.15 | 0.0046821
[5 empty] | 604.54 | 0.00048629
[5 empty] | 604.93 | 0.00048676
[5 empty] | 605.32 | 0
[5 empty] | 605.71 | 0.00048771
[5 empty] | 606.1 | 0
[5 empty] | 606.49 | 0
[5 empty] | 606.88 | 0
[5 empty] | 607.27 | 0.0042292
[5 empty] | 607.66 | 0
[5 empty] | 608.05 | 0
[5 empty] | 608.44 | 0.00098215
[5 empty] | 608.83 | 0
[5 empty] | 609.22 | 0.00049204
[5 empty] | 609.61 | 0.00049253
[5 empty] | 610 | 0.00049301
[5 empty] | 610.39 | 0
[5 empty] | 610.78 | 0
[5 empty] | 611.17 | 0
[5 empty] | 611.56 | 0.00049497
[5 empty] | 611.95 | 0
[5 empty] | 612.34 | 0.00049595
[5 empty] | 612.73 | 0
[5 empty] | 613.12 | 0.00049694
[5 empty] | 613.51 | 0.00049743
[5 empty] | 613.9 | 0.0047988
[5 empty] | 614.29 | 0.00049843
[5 empty] | 614.68 | 0
[5 empty] | 615.07 | 0
[5 empty] | 615.46 | 0
[5 empty] | 615.85 | 0.00050042
[5 empty] | 616.24 | 0.0010019
[5 empty] | 616.63 | 0
[5 empty] | 617.02 | 0.0010039
[5 empty] | 617.41 | 0.0010049
[5 empty] | 617.8 | 0.00050295
[5 empty] | 618.19 | 0
[5 empty] | 618.58 | 0
[5 empty] | 618.97 | 0
[5 empty] | 619.36 | 0
[5 empty] | 619.75 | 0
[5 empty] | 620.14 | 0
[5 empty] | 620.53 | 0
[5 empty] | 620.92 | 0.00050703
[5 empty] | 621.31 | 0
[5 empty] | 621.7 | 0.00050806
[5 empty] | 622.09 | 0
[5 empty] | 622.48 | 0
[5 empty] | 622.87 | 0.00050962
[5 empty] | 623.26 | 0
[5 empty] | 623.65 | 0
[5 empty] | 624.04 | 0.0044154
[5 empty] | 624.43 | 0
[5 empty] | 624.82 | 0
[5 empty] | 625.21 | 0.00051276
[5 empty] | 625.6 | 0
[5 empty] | 625.99 | 0.0010276
[5 empty] | 626.38 | 0
[5 empty] | 626.77 | 0.00051488
[5 empty] | 627.16 | 0
[5 empty] | 627.55 | 0.00051594
[5 empty] | 627.94 | 0
[5 empty] | 628.33 | 0.0044657
[5 empty] | 628.72 | 0
[5 empty] | 629.11 | 0
[5 empty] | 629.5 | 0
[5 empty] | 629.89 | 0.0044842
[5 empty] | 630.28 | 0.0005197
[5 empty] | 630.67 | 0
[5 empty] | 631.06 | 0
[5 empty] | 631.45 | 0
[5 empty] | 631.84 | 0.00052187
[5 empty] | 632.23 | 0.00052242
[5 empty] | 632.62 | 0.005563
[5 empty] | 633.01 | 0.0045218
[5 empty] | 633.4 | 0
[5 empty] | 633.79 | 0
[5 empty] | 634.18 | 0
[5 empty] | 634.57 | 0.0015772
[5 empty] | 634.96 | 0
[5 empty] | 635.35 | 0
[5 empty] | 635.74 | 0
[5 empty] | 636.13 | 0
[5 empty] | 636.52 | 0.001057
[5 empty] | 636.91 | 0
[5 empty] | 637.3 | 0.0010592
[5 empty] | 637.69 | 0.00053018
[5 empty] | 638.08 | 0.00053075
[5 empty] | 638.47 | 0
[5 empty] | 638.86 | 0.00053188
[5 empty] | 639.25 | 0
[5 empty] | 639.64 | 0.00053301
[5 empty] | 640.03 | 0.0046088
[5 empty] | 640.42 | 0
[5 empty] | 640.81 | 0
[5 empty] | 641.2 | 0
[5 empty] | 641.59 | 0
[5 empty] | 641.98 | 0
[5 empty] | 642.37 | 0.00053703
[5 empty] | 642.76 | 0
[5 empty] | 643.15 | 0
[5 empty] | 643.54 | 0
[5 empty] | 643.93 | 0
[5 empty] | 644.32 | 0.00053993
[5 empty] | 644.71 | 0.001081
[5 empty] | 645.1 | 0
[5 empty] | 645.49 | 0
[5 empty] | 645.88 | 0.00054228
[5 empty] | 646.27 | 0
[5 empty] | 646.66 | 0.00054346
[5 empty] | 647.05 | 0
[5 empty] | 647.44 | 0.0010893
[5 empty] | 647.83 | 0
[5 empty] | 648.22 | 0.00054583
[5 empty] | 648.61 | 0
[5 empty] | 649 | 0
[5 empty] | 649.39 | 0.00054763
[5 empty] | 649.78 | 0.00054823
[5 empty] | 650.17 | 0.0016465
[5 empty] | 650.56 | 0.0010989
[5 empty] | 650.95 | 0
[5 empty] | 651.34 | 0.00055065
[5 empty] | 651.73 | 0.0011025
[5 empty] | 652.12 | 0
[5 empty] | 652.51 | 0
[5 empty] | 652.9 | 0
[5 empty] | 653.29 | 0.0005537
[5 empty] | 653.68 | 0.0011086
[5 empty] | 654.07 | 0
[5 empty] | 654.46 | 0
[5 empty] | 654.85 | 0
[5 empty] | 655.24 | 0
[5 empty] | 655.63 | 0.00055741
[5 empty] | 656.02 | 0
[5 empty] | 656.41 | 0.00055866
[5 empty] | 656.8 | 0
[5 empty] | 657.19 | 0
[5 empty] | 657.58 | 0
[5 empty] | 657.97 | 0.0048471
[5 empty] | 658.36 | 0
[5 empty] | 658.75 | 0.00056244
[5 empty] | 659.14 | 0
[5 empty] | 659.53 | 0
[5 empty] | 659.92 | 0.0048745
[5 empty] | 660.31 | 0
[5 empty] | 660.7 | 0.0011312
[5 empty] | 661.09 | 0
[5 empty] | 661.48 | 0.0054636
[5 empty] | 661.87 | 0
[5 empty] | 662.26 | 0
[5 empty] | 662.65 | 0.00056885
[5 empty] | 663.04 | 0
[5 empty] | 663.43 | 0.0054948
[5 empty] | 663.82 | 0.0005708
[5 empty] | 664.21 | 0
[5 empty] | 664.6 | 0
[5 empty] | 664.99 | 0.0017183
[5 empty] | 665.38 | 0
[5 empty] | 665.77 | 0
[5 empty] | 666.16 | 0.00057474
[5 empty] | 666.55 | 0.0005754
[5 empty] | 666.94 | 0
[5 empty] | 667.33 | 0.00057673
[5 empty] | 667.72 | 0
[5 empty] | 668.11 | 0.00057807
[5 empty] | 668.5 | 0
[5 empty] | 668.89 | 0
[5 empty] | 669.28 | 0
[5 empty] | 669.67 | 0
[5 empty] | 670.06 | 0
[5 empty] | 670.45 | 0
[5 empty] | 670.84 | 0.0011656
[5 empty] | 671.23 | 0.00058347
[5 empty] | 671.62 | 0
[5 empty] | 672.01 | 0
[5 empty] | 672.4 | 0.00058552
[5 empty] | 672.79 | 0
[5 empty] | 673.18 | 0.0005869
[5 empty] | 673.57 | 0.00058759
[5 empty] | 673.96 | 0
[5 empty] | 674.35 | 0.00058898
[5 empty] | 674.74 | 0.00058967
[5 empty] | 675.13 | 0.0017711
[5 empty] | 675.52 | 0
[5 empty] | 675.91 | 0
[5 empty] | 676.3 | 0
[5 empty] | 676.69 | 0.00059318
[5 empty] | 677.08 | 0.0011878
[5 empty] | 677.47 | 0
[5 empty] | 677.86 | 0
[5 empty] | 678.25 | 0.00059601
[5 empty] | 678.64 | 0
[5 empty] | 679.03 | 0.00059743
[5 empty] | 679.42 | 0
[5 empty] | 679.81 | 0
[5 empty] | 680.2 | 0
[5 empty] | 680.59 | 0.00060031
[5 empty] | 680.98 | 0
[5 empty] | 681.37 | 0.0012035
[5 empty] | 681.76 | 0
[5 empty] | 682.15 | 0.00060321
[5 empty] | 682.54 | 0.0052165
[5 empty] | 682.93 | 0.001814
[5 empty] | 683.32 | 0
[5 empty] | 683.71 | 0.00060614
[5 empty] | 684.1 | 0
[5 empty] | 684.49 | 0
[5 empty] | 684.88 | 0
[5 empty] | 685.27 | 0.0058702
[5 empty] | 685.66 | 0.0052675
[5 empty] | 686.05 | 0
[5 empty] | 686.44 | 0.0058917
[5 empty] | 686.83 | 0.00061208
[5 empty] | 687.22 | 0.00061284
[5 empty] | 687.61 | 0.0052999
[5 empty] | 688 | 0
[5 empty] | 688.39 | 0
[5 empty] | 688.78 | 0
[5 empty] | 689.17 | 0.00061662
[5 empty] | 689.56 | 0
[5 empty] | 689.95 | 0.00061815
[5 empty] | 690.34 | 0.00061891
[5 empty] | 690.73 | 0.0012394
[5 empty] | 691.12 | 0.00062045
[5 empty] | 691.51 | 0.0012424
[5 empty] | 691.9 | 0
[5 empty] | 692.29 | 0.00062277
[5 empty] | 692.68 | 0
[5 empty] | 693.07 | 0
[5 empty] | 693.46 | 0
[5 empty] | 693.85 | 0
[5 empty] | 694.24 | 0
[5 empty] | 694.63 | 0.0012549
[5 empty] | 695.02 | 0.0018848
[5 empty] | 695.41 | 0.00062905
[5 empty] | 695.8 | 0
[5 empty] | 696.19 | 0.00063064
[5 empty] | 696.58 | 0.00063144
[5 empty] | 696.97 | 0
[5 empty] | 697.36 | 0.0012661
[5 empty] | 697.75 | 0.00063384
[5 empty] | 698.14 | 0
[5 empty] | 698.53 | 0.00063546
[5 empty] | 698.92 | 0
[5 empty] | 699.31 | 0.00063708
[5 empty] | 699.7 | 0
[5 empty] | 700.09 | 0.00063871
[5 empty] | 700.48 | 0.0055239
[5 empty] | 700.87 | 0
[5 empty] | 701.26 | 0.0019235
[5 empty] | 701.65 | 0
[5 empty] | 702.04 | 0
[5 empty] | 702.43 | 0
[5 empty] | 702.82 | 0
[5 empty] | 703.21 | 0.00064531
[5 empty] | 703.6 | 0.0012923
[5 empty] | 703.99 | 0
[5 empty] | 704.38 | 0
[5 empty] | 704.77 | 0.0012973
[5 empty] | 705.16 | 0
[5 empty] | 705.55 | 0
[5 empty] | 705.94 | 0.0006512
[5 empty] | 706.33 | 0
[5 empty] | 706.72 | 0.00065291
[5 empty] | 707.11 | 0
[5 empty] | 707.5 | 0.00065462
[5 empty] | 707.89 | 0
[5 empty] | 708.28 | 0
[5 empty] | 708.67 | 0.0006572
[5 empty] | 709.06 | 0
[5 empty] | 709.45 | 0
[5 empty] | 709.84 | 0.0056991
[5 empty] | 710.23 | 0
[5 empty] | 710.62 | 0.00066156
[5 empty] | 711.01 | 0.0063842
[5 empty] | 711.4 | 0
[5 empty] | 711.79 | 0
[5 empty] | 712.18 | 0.00066508
[5 empty] | 712.57 | 0
[5 empty] | 712.96 | 0
[5 empty] | 713.35 | 0
[5 empty] | 713.74 | 0
[5 empty] | 714.13 | 0
[5 empty] | 714.52 | 0
[5 empty] | 714.91 | 0
[5 empty] | 715.3 | 0.00067225
[5 empty] | 715.69 | 0.00067315
[5 empty] | 716.08 | 0.00067406
[5 empty] | 716.47 | 0
[5 empty] | 716.86 | 0
[5 empty] | 717.25 | 0.0006768
[5 empty] | 717.64 | 0
[5 empty] | 718.03 | 0
[5 empty] | 718.42 | 0
[5 empty] | 718.81 | 0.00068049
[5 empty] | 719.2 | 0
[5 empty] | 719.59 | 0.00068235
[5 empty] | 719.98 | 0
[5 empty] | 720.37 | 0
[5 empty] | 720.76 | 0
[5 empty] | 721.15 | 0
[5 empty] | 721.54 | 0
[5 empty] | 721.93 | 0
[5 empty] | 722.32 | 0
[5 empty] | 722.71 | 0.0013798
[5 empty] | 723.1 | 0
[5 empty] | 723.49 | 0.00069181
[5 empty] | 723.88 | 0
[5 empty] | 724.27 | 0
[5 empty] | 724.66 | 0
[5 empty] | 725.05 | 0.00069567
[5 empty] | 725.44 | 0
[5 empty] | 725.83 | 0
[5 empty] | 726.22 | 0
[5 empty] | 726.61 | 0
[5 empty] | 727 | 0.0014011
[5 empty] | 727.39 | 0
[5 empty] | 727.78 | 0.00070252
[5 empty] | 728.17 | 0
[5 empty] | 728.56 | 0
[5 empty] | 728.95 | 0.001411
[5 empty] | 729.34 | 0
[5 empty] | 729.73 | 0
[5 empty] | 730.12 | 0.001417
[5 empty] | 730.51 | 0.00070951
[5 empty] | 730.9 | 0
[5 empty] | 731.29 | 0.0014231
[5 empty] | 731.68 | 0.00071254
[5 empty] | 732.07 | 0.00071356
[5 empty] | 732.46 | 0.00071458
[5 empty] | 732.85 | 0
[5 empty] | 733.24 | 0
[5 empty] | 733.63 | 0
[5 empty] | 734.02 | 0
[5 empty] | 734.41 | 0.00071973
[5 empty] | 734.8 | 0.0069465
[5 empty] | 735.19 | 0.00072182
[5 empty] | 735.58 | 0
[5 empty] | 735.97 | 0
[5 empty] | 736.36 | 0.00072496
[5 empty] | 736.75 | 0
[5 empty] | 737.14 | 0.0014541
[5 empty] | 737.53 | 0.0029125
[5 empty] | 737.92 | 0.0014584
[5 empty] | 738.31 | 0
[5 empty] | 738.7 | 0.00073133
[5 empty] | 739.09 | 0
[5 empty] | 739.48 | 0.0070689
[5 empty] | 739.87 | 0.00073456
[5 empty] | 740.26 | 0.00073564
[5 empty] | 740.65 | 0
[5 empty] | 741.04 | 0
[5 empty] | 741.43 | 0.00073891
[5 empty] | 741.82 | 0.00074
[5 empty] | 742.21 | 0
[5 empty] | 742.6 | 0.0007422
[5 empty] | 742.99 | 0.00074331
[5 empty] | 743.38 | 0
[5 empty] | 743.77 | 0.00074553
[5 empty] | 744.16 | 0.00074664
[5 empty] | 744.55 | 0
[5 empty] | 744.94 | 0.00074888
[5 empty] | 745.33 | 0.00075001
[5 empty] | 745.72 | 0.0015023
[5 empty] | 746.11 | 0.00075227
[5 empty] | 746.5 | 0.0007534
[5 empty] | 746.89 | 0
[5 empty] | 747.28 | 0
[5 empty] | 747.67 | 0
[5 empty] | 748.06 | 0.00075798
[5 empty] | 748.45 | 0
[5 empty] | 748.84 | 0
[5 empty] | 749.23 | 0
[5 empty] | 749.62 | 0
[5 empty] | 750.01 | 0.00076378
[5 empty] | 750.4 | 0
[5 empty] | 750.79 | 0.00076612
[5 empty] | 751.18 | 0
[5 empty] | 751.57 | 0.00076848
[5 empty] | 751.96 | 0.00076966
[5 empty] | 752.35 | 0.00077085
[5 empty] | 752.74 | 0
[5 empty] | 753.13 | 0
[5 empty] | 753.52 | 0
[5 empty] | 753.91 | 0
[5 empty] | 754.3 | 0
[5 empty] | 754.69 | 0
[5 empty] | 755.08 | 0
[5 empty] | 755.47 | 0
[5 empty] | 755.86 | 0
[5 empty] | 756.25 | 0.00078294
[5 empty] | 756.64 | 0.00078417
[5 empty] | 757.03 | 0
[5 empty] | 757.42 | 0
[5 empty] | 757.81 | 0
[5 empty] | 758.2 | 0.00078913
[5 empty] | 758.59 | 0
[5 empty] | 758.98 | 0
[5 empty] | 759.37 | 0
[5 empty] | 759.76 | 0.0015883
[5 empty] | 760.15 | 0.00079541
[5 empty] | 760.54 | 0.00079668
[5 empty] | 760.93 | 0
[5 empty] | 761.32 | 0
[5 empty] | 761.71 | 0.001601
[5 empty] | 762.1 | 0.0016036
[5 empty] | 762.49 | 0
[5 empty] | 762.88 | 0
[5 empty] | 763.27 | 0
[5 empty] | 763.66 | 0.001614
[5 empty] | 764.05 | 0
[5 empty] | 764.44 | 0
[5 empty] | 764.83 | 0.00081092
[5 empty] | 765.22 | 0
[5 empty] | 765.61 | 0.00081356
[5 empty] | 766 | 0
[5 empty] | 766.39 | 0
[5 empty] | 766.78 | 0.0016351
[5 empty] | 767.17 | 0
[5 empty] | 767.56 | 0.00082024
[5 empty] | 767.95 | 0
[5 empty] | 768.34 | 0.00082295
[5 empty] | 768.73 | 0
[5 empty] | 769.12 | 0
[5 empty] | 769.51 | 0
[5 empty] | 769.9 | 0.00082841
[5 empty] | 770.29 | 0
[5 empty] | 770.68 | 0
[5 empty] | 771.07 | 0
[5 empty] | 771.46 | 0.00083394
[5 empty] | 771.85 | 0.00083534
[5 empty] | 772.24 | 0.00083674
[5 empty] | 772.63 | 0
[5 empty] | 773.02 | 0
[5 empty] | 773.41 | 0
[5 empty] | 773.8 | 0.00084239
[5 empty] | 774.19 | 0
[5 empty] | 774.58 | 0.0073008
[5 empty] | 774.97 | 0
[5 empty] | 775.36 | 0
[5 empty] | 775.75 | 0.00084955
[5 empty] | 776.14 | 0.000851
[5 empty] | 776.53 | 0
[5 empty] | 776.92 | 0
[5 empty] | 777.31 | 0.0017108
[5 empty] | 777.7 | 0
[5 empty] | 778.09 | 0
[5 empty] | 778.48 | 0
[5 empty] | 778.87 | 0.00086128
[5 empty] | 779.26 | 0
[5 empty] | 779.65 | 0.0025928
[5 empty] | 780.04 | 0.00086576
[5 empty] | 780.43 | 0.00086726
[5 empty] | 780.82 | 0.00086877
[5 empty] | 781.21 | 0.00087029
[5 empty] | 781.6 | 0
[5 empty] | 781.99 | 0.00087333
[5 empty] | 782.38 | 0
[5 empty] | 782.77 | 0
[5 empty] | 783.16 | 0
[5 empty] | 783.55 | 0.001759
[5 empty] | 783.94 | 0
[5 empty] | 784.33 | 0
[5 empty] | 784.72 | 0.00088416
[5 empty] | 785.11 | 0.00088573
[5 empty] | 785.5 | 0.0008873
[5 empty] | 785.89 | 0.0085666
[5 empty] | 786.28 | 0
[5 empty] | 786.67 | 0
[5 empty] | 787.06 | 0
[5 empty] | 787.45 | 0
[5 empty] | 787.84 | 0.00089686
[5 empty] | 788.23 | 0
[5 empty] | 788.62 | 0
[5 empty] | 789.01 | 0.00090172
[5 empty] | 789.4 | 0.00090335
[5 empty] | 789.79 | 0
[5 empty] | 790.18 | 0
[5 empty] | 790.57 | 0
[5 empty] | 790.96 | 0
[5 empty] | 791.35 | 0.0096972
[5 empty] | 791.74 | 0
[5 empty] | 792.13 | 0.00091494
[5 empty] | 792.52 | 0.0027499
[5 empty] | 792.91 | 0
[5 empty] | 793.3 | 0
[5 empty] | 793.69 | 0
[5 empty] | 794.08 | 0
[5 empty] | 794.47 | 0
detector

## Medidas
A = | 1.955 | mCi esta es la actividad para una simulación de fuente puntual a fecha 22/1/2015 a las 12:00
Sk = | 2.4825 | U
f1 = | factor de corrección por condiciones atmosféricas en la cavidad de aire (cámara). Todas las medidas se corrigen a P= 1013 mb y T=20ºC (condiciones estándar)
f2 = | factor de compensación por decay de la fuente. Aplicando el inmverso de este factor simulamos que todas las medidas se han realizado en la fecha de referencia de la actividad
T_ | 10 | min | en todas las medias |  | 0.16667 | h
V_cámara = | 0.0095 | cm3
Densidad aire en condiciones estándar |  |  | 1.205 | kg/m3 | 0.001205 | g/cm3
Masa de aire en cámara en condiciones estándar |  |  | 1.1448e-05 | g de aire
depth(mm) | crossplane(mm) | inplane(mm) | r(mm) | pC_corr | pC/g | pC/ (g*h) | pC/ (g*h*U)
4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 19.8395 | 1733087.5444 | 10398525.2663 | 4188731.2251
6.8 | 0 | 0 | 6.8 | 10.3134 | 900927.693 | 5405566.1581 | 2177468.7444
9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 4.1892 | 365951.6875 | 2195710.1251 | 884475.3777
12.8 | 0 | 0 | 12.8 | 2.9644 | 258955.3745 | 1553732.247 | 625874.0169
22.8 | 0 | 0 | 22.8 | 1.0368 | 90565.8601 | 543395.1606 | 218890.2963
32.8 | 0 | 0 | 32.8 | 0.62529 | 54622.2326 | 327733.3955 | 132017.4806
12.8 | 0 | 5 | 13.7419 | 2.6515 | 231624.0255 | 1389744.1528 | 559816.3758
12.8 | 0 | 10 | 16.2432 | 1.8899 | 165095.692 | 990574.1519 | 399022.8205
12.8 | 0 | 20 | 23.7453 | 1.2826 | 112044.5986 | 672267.5918 | 270802.6553
12.8 | 0 | 30 | 32.6166 | 0.45096 | 39393.377 | 236360.2622 | 95210.579
12.8 | 14 | 0 | 18.9694 | 1.111 | 97054.8102 | 582328.861 | 234573.5593
Medidas relativas adicionales con cámara más grande para tener más señal:
r(mm) | ratio a 23 mm
19 | 1.5479
23 | 1
28 | 0.57078
32 | 0.43379
36 | 0.3242
40 | 0.24429
44 | 0.21461
48 | 0.18995
51 | 0.13516
60 | 0.097717
70 | 0.073973

## Dosis en cámara
ratio de coeficientes másicos de absorción agua-aire para 28KeV = | [5 empty] | 1.0132
K ion = | 1 | (tasa muy pequeña)
Kp = | 1 | siempre en el V del factor de calibración
KV = | 1 | cámara muy pequeña
Kappl = | 1
Km.w = | 1 | medimos en agua (maniqui-agua); ratio de dosis en agua rodeada de agua frente a dosis en medio rodeada de agua
Kl,p = | 1 | perturbación por medio agua frente aire
¿Nk(Yodo)?
Kw,p es perturbación por medio del manuqí frente a agua
Tenemos Nw para Cobalto = |  |  |  |  | 3225000000 | Gy/C
Nw = Nk( 1-g) (µen/ρ)w,a ka,p
g = |  | 0.0032
(µen/ρ)w,a |  | 1.1136 | ¿sw,air? | Nk (Co) = | 2905347110.7544
Ka,p = |  | 1 | ?? | Nk(Yodo) = | F* NK(Co) = |  | 871604133.2263 | Gy/C
|  |  |  | F = | 0.3

## Dosis en cámara (2)
Nk(Yodo) = |  | 0.08716 | cGy/pC
(µen/ρ)w,a |  | 1.0132
T(h) = |  | 0.16667
Sk = |  | 2.4825 | U | (A = 1,955 mCi)
energía perdida por par en aire (efecto electrodo)
r(mm) | promedio_pC | (cGy/h*U)air | (cGy/h*U)agua |  | r(mm) | (cGy/h*U)agua | electrones | e/(h*U*m) | eV/(h*U*m) | eV/e- | mair = | 1.1448e-05 | g
4.8 | 19.8395 | 4.1794 | 4.2344 |  | 4.8 | 4.2344 | 123828361.9855 | 2.6144e+13 | 2.6429e+14 | 10.1091 | 1 Gy = | 1 J / 1 Kg = | 6241500000000000 | eV/g
6.8 | 10.3134 | 2.1726 | 2.2012 |  | 6.8 | 2.2012 | 64370897.3932 | 1.3591e+13 | 1.3739e+14 | 10.1091 | 1cGy = | 62415000000000 | eV/g
9.8 | 4.1892 | 0.8825 | 0.89413 |  | 9.8 | 0.89413 | 26147091.171 | 5.5205e+12 | 5.5807e+13 | 10.1091 | 1C = | 6.2415e+18 | e
12.8 | 2.9644 | 0.62448 | 0.6327 |  | 12.8 | 0.6327 | 18502250.4809 | 3.9064e+12 | 3.949e+13 | 10.1091 | 1pC= | 6241500 | e
23 | 0.85115 | 0.1793 | 0.18166 |  | 13.7419 | 0.56592 | 5312441.1536 | 1.1216e+12 | 1.1339e+13 | 10.1091
13.7419 | 2.6515 | 0.55857 | 0.56592 |  | 16.2432 | 0.40338 | 16549437.3109 | 3.4941e+12 | 3.5322e+13 | 10.1091
16.2432 | 1.8899 | 0.39813 | 0.40338 |  | 18.9694 | 0.23713 | 11796016.408 | 2.4905e+12 | 2.5177e+13 | 10.1091
23.7453 | 1.2826 | 0.2702 | 0.27376 |  | 23 | 0.18166 | 8005538.5328 | 1.6902e+12 | 1.7087e+13 | 10.1091
32.6166 | 0.45096 | 0.094998 | 0.096249 |  | 23.7453 | 0.27376 | 2814639.8997 | 594256828530.9532 | 6.0074e+12 | 10.1091
18.9694 | 1.111 | 0.23405 | 0.23713 |  | 32.6166 | 0.096249 | 6934524.574 | 1.4641e+12 | 1.4801e+13 | 10.1091
Teniendo en cuenta las medidas con cámara grande:
r(mm) | promedio_pC | (cGy/h*U)air | (cGy/h*U)agua |  | r(mm) | (cGy/h*U)agua
4.8 | 19.8395 | 4.1794 | 4.2344 |  | 4.8 | 4.2344
6.8 | 10.3134 | 2.1726 | 2.2012 |  | 6.8 | 2.2012
9.8 | 4.1892 | 0.8825 | 0.89413 |  | 9.8 | 0.89413
12.8 | 2.9644 | 0.62448 | 0.6327 |  | 12.8 | 0.6327
23 | 0.85115 | 0.1793 | 0.18166 |  | 13.7419 | 0.56592
13.7419 | 2.6515 | 0.55857 | 0.56592 |  | 16.2432 | 0.40338
16.2432 | 1.8899 | 0.39813 | 0.40338 |  | 18.9694 | 0.23713
23.7453 | 1.2826 | 0.2702 | 0.27376 |  | 23 | 0.18166
32.6166 | 0.45096 | 0.094998 | 0.096249 |  | 28 | 0.10369
18.9694 | 1.111 | 0.23405 | 0.23713 |  | 32 | 0.078804
[5 empty] | 36 | 0.058896
[5 empty] | 40 | 0.044379
[5 empty] | 44 | 0.038987
[5 empty] | 48 | 0.034508
[5 empty] | 51 | 0.024554
[5 empty] | 60 | 0.017752
[5 empty] | 70 | 0.013438

## Comparación
TPS |  | MEDIDAS |  | MC
r(mm) | cGy/U*h_w | r(mm) | cGy/U*h_w | r(mm) | cGy/U*h_w
4.8 | 4.3886 | 4.8 | 4.2344 | 4.8 | 6.6844
6.8 | 2.2131 | 6.8 | 2.2012 | 6.8 | 3.1003
9.8 | 1.0553 | 9.8 | 0.89413 | 9.8 | 1.2888
12.8 | 0.6002 | 12.8 | 0.6327 | 12.8 | 0.65139
13.7419 | 0.51422 | 13.7419 | 0.56592 | 13.74 | 0.51475
16.2432 | 0.3547 | 16.2432 | 0.40338 | 16.24 | 0.32535
18.9694 | 0.24751 | 18.9694 | 0.23713 | 18.97 | 0.21718
23 | 0.15554 | 23 | 0.18166 | 22.8 | 0.11346
28 | 0.093953 | 28 | 0.10369 | 23.75 | 0.099863
32 | 0.065561 | 32 | 0.078804 | 32.62 | 0.032312
36 | 0.046968 | 36 | 0.058896 | 32.8 | 0.0315
40 | 0.034352 | 40 | 0.044379
44 | 0.0255 | 44 | 0.038987
48 | 0.019166 | 48 | 0.034508
51 | 0.015648 | 51 | 0.024554
60 | 0.0088849 | 60 | 0.017752
70 | 0.0048338 | 70 | 0.013438